| ## SMT Temel İşlevi: | - Set girişimsel işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Setin 4F- 8F çap seçenekleri olmalıdır. - İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 16-44 cm, 45-64 cm arasında seçeneklere sahip olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır. Sheath uzunluğu 16-44 cm olanlar için set içerisinde veya ekstra sheath ile uyumlu kılavuz tel verilmelidir. - Kanül dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. - İntroduser setin dilatörü içinden 0.035inç veya 0,038inç kılavuz tel geçmelidir. - İntroduser set uç yapısı düz veya açılı, (multipurpose, RDC, hockey stick, lima) gibi farklı uç şekillerinden birine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İntroduser ucunda radiopak marker bantı olmalıdır. - İntroduser set, damar travmasına yol açmaması için kanülden dilatöre düz geçişli olmalıdır. - Kanül (sheath) içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir. - Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve hidrofilik yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |