SMT2255- OKLÜDER TAŞIYICI SİSTEMİ, VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ventriküler Septal Defektin (VSD’nin) kapatılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kullanılacak oklüder çapına göre; 5F, 6F, 7F, 8F ve 9F ölçüleri olmalıdır. Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütün ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sisteminin temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
3. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kılıf anti-kinking özelliği sahip olmalıdır.
4. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Torque(döndürme) Pusher (itme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere  gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.
6. Taşıma sisteminin içinde; 
a)  Oklüderi defekt bölgesine ilerletecek 180 derecelik uç açısı olan uzun kılıf ve dilatörü,
b) Oklüderi bağlama, gönderme ve serbestleştirme fonksiyonu gören taşıma teli,
c) Oklüderi içine alma ve uzun kılıfa yükleme fonksiyonu gören loader ve Y-Konnektör seti bulunmalıdır.
7. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.  Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici (loader) içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	9. Satın alınacak VSD Oklüderin uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olmalıdır.
10. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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