| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter pulmoner ven izalosyonu için dokunun dondurularak veya Pulsed Field Ablasyon ile iletimin sonlandırılmasında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | CRYO BALON KATETERİ - Kateterin 23 mm veya 28 mm çapında balon seçenekleri olmalıdır. - Şaft kalınlığı 10-12F arası olmalı, uzunluğu 90-150 cm arasında olmalıdır. Kateter 0,032inç veya 0,035inç kılavuz tellerle kullanılabilmelidir. PULSED FIELD ABLASYON KATETERİ - Katater ucunda bulunan 9-20 elektrod sayesinde Pulsed Field Ablasyon uygulayabilmelidir. - Kateter şaftı en fazla 15F genişliğe ve en fazla 140 cm kullanılabilir uzunluğa sahip olmalıdır. - Kateterin farklı çaptaki pulmoner venleri izole edebilmesi için 25 mm-35 mm seçenekleri olmalıdır. CRYO BALON KATETERİ - Balon uniform soğutma için en az 8 jete sahip olmalıdır. - Güvenlik amacıyla iç içe 2 balona sahip olmalı, katater iki balon arasından sürekli emiş sağlayarak negatif basınç oluşturmalı, balonlardan herhangi birinde oluşabilecek kaçak durumunda hastaya zarar verilmesini önleyecek özellikte olmalıdır. - Katater her iki yöne de 45 derece bükülebilmelidir. - Kateterde güvenlik amacıyla kan sensörü ve basınç sensörü olmalıdır. - Kateterde ısıyı ölçmeye yarayan thermocouple sensörü bulunmalı, balon içi sıcaklık sürekli izlenebilmelidir. - Katater sıvı azotprotoksit taşıyan, balon içinde faz değiştiren gaz azoprotoksiti kateterden uzaklaştıran steril çift cidarlı hortumu olmalı ve kataterin sıcaklık ölçümü, güvenlik sensörleri için steril elektrik bağlantısı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | PULSED FIELD ABLASYON KATETERİ - Kateter over-the-wire olup 0,032" veya 0.035” tel ile kullanılabilmelidir. - Kateter 5 kollu yapısı sayesinde uygun lezyon oluşturması için çiçek ve basket şeklini alabilmeli veya loop şeklinde olmalıdır. - Kateter 1.5-3.0 kV enerji aralığında çalışabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Kriyo balon kateteri ile birlikte elektriksel sinyal kablosu (siyah) ve gaz kablosu 1/1 oranında teslim edilmelidir veya Pulsed Field Ablasyon kateteri ile birlikte 1/5 oranında kablo verilmelidir. - 10 adet Pulsed Field Ablasyon kateteri sipariş verildiğinde hastaneye jeneratör kurulumu yapılmalıdır. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |