| ## SMT Temel İşlevi: | - Sistem fonksiyonel mitral yetmezliği bulunan hastalarda, koroner sinüs içerisine yerleştirilerek mitral anülüsü gerdirmek vasıtası ile mitral yetmezliğin tedavisinde kullanılmaya elverişli olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistem gönderim kateteri 9F dış çaplı olmalıdır. - Sistem implant parçası, nitinol alaşımdan yapılmış olmalıdır. - Sistem implant parçası, distal ve proksimal uçlarında koroner sinüse tutunmayı sağlayan kilitli genişleyen halkalar ile bu halkaların arasında gerginliği sağlayan düz nitinol telden oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem koroner sinüsü gerdirmeye yarayan implantın gönderilmesine yardımcı gönderim kateterinden oluşmalıdır. - Distal ve proksimal halkalar, kilitlenebilir özellikte olmalıdır. - Sistem yerleştirildikten sonra geri alınabilir olmalıdır. Koroner sinüs ile koroner ile koroner arterler arasındaki ilişkiye bağlı olarak cihazın geri alınma gereksinimi olacağından mutlaka “geri alınma” özelliği bulunmalıdır. - Sistem üzerinde istenmeyen durumlarda serbest kalmasını engelleyen özel güvenlik mekanizması bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 9. Malzeme steril olmalı ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |