| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ayak parmak, diz, humeral, kalça ve talus fractures gibi endikasyonlara uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün titanyum veya COCR alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün; - Kanüllü, - Tam yivli, - Başsız seçeneklerinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yüksek kompresyon yapabilmesi için vidaların diş boyları vida tepesine doğru azalan bir yapıda olmalıdır. - Ürün kemik içerisinde dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için uca doğru daralan konik(tapered) yapıda olmalıdır. - Bütün vidalar self-drilling ve self-tapping uç özelliğinde olmalı ve vida yüzeyleri çok iyi parlatılmış olmalır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ameliyat çeşitliliğine göre kullanılan cerrahi delici, kesici el matkapları ile sökme takma işlemi sırasında yardımcı el aletleri steril olarak hazır olmalıdır - Ürün tek kullanımlık çift kat steril paketlerde olmalıdır. |