SMT2338-BASIN ÖLÇER KİT (PARANKİMAL, VENTRİKÜLER)

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün ICP (Kafa içi basıncı)’ nin ölçümünü gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün; 
a. Parankimal ölçüm yapan veya
b. Ventriküler ölçüm yapan tür seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
3. ICP ölçümü gerçekleştirecek mikrosensör katater veya prob en az 100 cm uzunluğunda naylon veya poliüreten malzemeden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Parankimal Ölçüm Yapan Türü;
a. Kafa içi basıncını parankimal’den ölçmelidir.
b. Uç çapı en fazla 1,3 mm olmalı veya probun ucunda 2,6 mm delikten geçecek şekilde sönen ve ölçüm için ilgili noktaya ulaştığında şişirilebilen hava kesesi olmalıdır.
c. Kateter ve probun dış çapı en fazla 1.3 mm olmalıdır.
5. Ventriküler Ölçüm Yapan Türü;
a. Kafa içi basıncını ventrikül’den ölçmelidir.
b. Ventriküler kateter en az 38 cm boyunda olmalıdır.
c. Kateterin uç çapı en fazla 1,2 mm olmalı veya probun ucunda 3,0 mm delikten geçecek şekilde sönen ve ölçüm için ilgili noktaya ulaştığında şişirilebilen hava kesesi olmalıdır.
d. Kateter dış çapı en az 0,7 mm olmalıdır.
e. ICP ventrikülerden ölçüm yaparken aynı zamanda BOS drenajına da imkân sağlamalıdır.
6. Mikrosensör’ün veya probun ucunda, kafa içi basıncı elektrik sinyaline çevirecek strain gauge silikon mikro çip veya hava kesesi bulunmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Fonksiyonel başınç aralığı en az 0 mm Hg ile 100mm Hg arasında olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün içeriği ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
9. Ürün orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 
10. Yüklenici firma ürünün kullanımı için gerekli olan cihazı ürün kurumda tüketilene kadar kullanıma bırakmalıdır.
11. Yüklenici firma ürün ile kullanılacak cihazı en geç 12 saat içinde kullanıcıya teslim etmelidir.
12. Yüklenici firma cihazın kullanımı sırasında oluşabilecek bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmelidir.
13. Yüklenici firma sağlık tesisinin talebi halinde ürünün kullanımına ait eğitimi ilgili personele vermelidir.
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