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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün fonksiyonel beyin cerrahisinde kullanılan ve beyindeki tek bir nöron aktivitesinin intraoperatif ortamda kayıt alınmasını sağlayan mikroelektrod özellikte olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün kayıt uçları;
a. Tungsten, 
b. Paslanmaz çelik veya 
c. Platinyum/ iridyum malzemelerinden herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün elektrodunun kayıt kontağı en çok 2 mikron kalınlığında olmalıdır.
4. Ürünün kayıt uçlarının zarar görmesini engellemek için kendi koruyucu muhafazası ile korunuyor olmalıdır.
5. Ürün başka bir ekipmana ihtiyaç duymadan hem kayıt hemde stimülasyon işlemini yapabilir özellikte olmalıdır.
6. Ürünün stimülasyon ve kayıt kontakları birbirinden ayrılmış olmalıdır. 
7. Ürünün kontağı hücresel kayıt alabilir yapıda olmalıdır.
8. Ürünün kendinden durdurucuya sahip olmalı veya manül sistem ile hekim bu işlemi kendisi yapabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır.
10.  Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
11. Ürünün ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
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