SMT2350-İNTRATEKAL KATETER (BAKLOFEN POMPASI)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, programlanabilir infüzyon pompası ile birlikte kullanılan, tamamen implante edilebilen, ilacın intratekal (subaraknoid) aralığa dağılmasını sağlayan infüzyon sisteminin bir parçası olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, radiopak silikondan yapılmış olmalıdır. 
3. Ürün silikon iç yapısı en az 3 katmana sahip olmalı ve düğüm, yırtılma, kırılma gibi olası komplikasyon risklerini azaltmak amacı ile aradaki katman örgülü yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, 1,5 ve 3 Tesla MR uyumlu olmalıdır.
5. Ürün skopi altında görülebilir özellikte olmalıdır.
6. Ürünün pompaya tespit edilen proksimal ucunda, bağlantıyı kolaylaştırmak için fabrikada kateter ucuna takılmış ve geçmeli (kolay) bağlantıyı sağlayan parçacık hazır olmalıdır. Bağlantı süturle veya sütursüz sağlanabilmelidir.
7. Ürün sistemi içersinde, kateter spinal segmentinin fasyaya sabitleme aşamasında kullanılan sabitleyici anchorun ilave bir aparat kullanılarak kateter ile fasya arasında mesafe kalmadan yerleşmesini sağlayabilir ve anchorun kateter üzerinde kaymasını engelleyen bir sistem bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, orijinal ambalajında ve tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün çift katlı steril pakette teslim edilmelidir.
10. Ürün ve aksesuarları için saklama koşulu 57˚ üzeri ve -34˚	altı olmamalıdır.
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