| ## SMT Temel İşlevi: | - Parankim doku işlemlerinde kullanılmak üzere; irrigasyonlu, dokuya yapışmayan, düşük ısıda doku nekrozu yapmadan yüksek volümlü kanamaları hızla durduran koagülasyon kontrol probu olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün aşağıdaki çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır: - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Konik, Kalın Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Konik, Yuvarlak Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Laparoskopik, Uzun Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Silindirik, İnce Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Silindirik, Kalın Uç |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün üzerinde entegre bir şekilde irrigasyon düzeneği bulunmalıdır. - Ürünün tahliye kanallı veya kanalsız çeşitleri olmalıdır. - Ürünün irrigasyon hattında sıvı akış hızı kontrol edilebilmeli ve istenilen hızda bu akış ayarlanabilmelidir. - Ürün hızlı kanama kontrolü sağlamalı, kanama kontrolünü salin destekli radyofrekans yöntemi ile sağlarken aynı zamanda dokuda karbonizasyona sebebiyet vermemelidir. - Ürün ile teslim edilecek cihaz RF gücü veya bipolar gücü ile eş zamanlı olarak salin sağlamalıdır. - Ürün ile teslim edilecek cihazın gücü 20 ile 100 watt aralığında 5 watt artışlarla, 100 ile 200 watt aralığında 10 watt artışlarla bipolar RF enerjisi sağlamalı, daha yüksek doku dirençlerinde cihaz yüksek direnci algılamalıdır. - Ürün ile teslim edilecek cihaz kalp ve beyin gibi hassas organlara zarar verilmemesi için CF (cardiac flow) özelliğinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tekli ambalajda sunulmalıdır. - Ürün ile beraberinde kullanıma verilecek cihaz aynı marka-model birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Yüklenici firma sağlık tesisine her 100 adet prob için probla uyumlu 1 adet cihazı mülkiyeti firma kalmak kaydı ile uçlar tükenene kadar kullanım amaçlı tesisi kullanımına bırakacaktır. Ürün sağlık tesisinde mevcut cihazlar ile uyumlu ise yüklenici ayrıca cihaz teslim etmeyecektir. |