| ## SMT Temel İşlevi: | - Beyin cerrahisi ve diğer cerrahi branşlarda parankim dokularda yapılan işlemlerde, irrigasyon ile dokuya yapışmadan düşük ısıda doku nekrozuna sebebiyet vermeden, normal yollarla kontrolü altına alınamayan yüksek volümlü kanamaların hızlı bir şekilde koagüle eden kontrol probu olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün aşağıdaki çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır: - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Konik, Kalın Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Konik, Yuvarlak Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Laparoskopik, Uzun Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Silindirik, İnce Uç - Bipolar Hemostaz/Koagülasyon Probu, Silindirik, Kalın Uç |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün üzerinde entegre bir şekilde irrigasyon düzeneği bulunmalıdır. - Ürünün tahliye kanallı veya kanalsız çeşitleri olmalıdır. - Ürünün irrigasyon hattında sıvı akış hızı kontrol edilebilmeli ve istenilen hızda bu akış ayarlanabilmelidir. - Ürün hızlı kanama kontrolü sağlamalı, kanama kontrolünü salin destekli radyofrekans yöntemi ile sağlarken aynı zamanda dokuda karbonizasyona sebebiyet vermemelidir. - Ürün ile teslim edilecek cihaz RF gücü veya bipolar gücü ile eş zamanlı olarak salin sağlamalıdır. - Ürün ile teslim edilecek cihazın gücü 20 ile 100 watt aralığında 5 watt artışlarla, 100 ile 200 watt aralığında 10 watt artışlarla bipolar RF enerjisi sağlamalı, daha yüksek doku dirençlerinde cihaz yüksek direnci algılamalıdır. - Ürün ile teslim edilecek cihaz kalp ve beyin gibi hassas organlara zarar verilmemesi için CF (cardiac flow) özelliğinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tekli ambalajda sunulmalıdır. - Ürün ile beraberinde kullanıma verilecek cihaz aynı marka-model birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Yüklenici firma sağlık tesisine her 100 adet prob için probla uyumlu 1 adet cihazı mülkiyeti firma kalmak kaydı ile uçlar tükenene kadar kullanım amaçlı tesisi kullanımına bırakacaktır. Ürün sağlık tesisinde mevcut cihazlar ile uyumlu ise yüklenici ayrıca cihaz teslim etmeyecektir. |