SMT2353-KRANİYOPLASTİ KİTİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kraniyoplasti Kit; kafatası kemik defektlerini ve vertebra kemik defektlerini gidermek amacıyla kullanmak üzere özel üretilmiş ve hazırlanmış olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kit, aşağıda bileşimi verilen; en az 2 adet 30 gr’lık toz ve en az 2 adet 16,17 ml’lik monomer ampul şeklinde olmalıdır.
3. Toz kısmı;
· %79.60 0,30 w/w oranında metil metakrilat polimer içermelidir.
· %19,90 0,10 w/w oranında metil metakrilat-sterin kopolimer içermelidir.
· %0,50 0,30 w/w oranında benzoil peroksit içermelidir.
4. Sıvı kısmı;
· [bookmark: _GoBack]%95.05 v/v oranında metil metakrilat monomer içermelidir.
· %4.28 v/v oranında etilen dimetakrilat monomer içermelidir.
· %0.67 v/v oranında dimetil p-toluidin içermelidir
· 75ppm hydrogguinone içermelidir.
·  12ppm 4-metoksifonel içermelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün oda ısısında (23 ℃) maksimum 6 dakikada hamur kıvamına gelmelidir.
6. 12-13 C veya 23 C de 5-12 dakika çalışma süresi ve 14-20 dakika donma süresine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, çift steril pakette olmalıdır. 
8. Ürün orjinal ambalajında teslim edilmelidir.





