| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kiti lomber bölgedeki BOS’un peritona aktarılmasında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kateteri baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kiti içerisinde; - 1 adet en az 50 cm uzunluğunda iç çapı en az 0,7 mm, dış çapı en az 1,5 mm olan kateter olmalıdır. - 1 adet 14G Huber uçlu Toughy iğnesi bulunmalı veya ayrı olarak verilmelidir. - En az 1 (bir) adet fiksasyon aparatı bulunmalıdır. Paket içerisinde fiksasyon aparatı bulunmaması halinde kateter cilde sabitlenecek yapıda olmalıdır. - Ürün direkt grafilerde görülebilir yapıda olmalıdır. - Ürün lateks içermemelidir. - Ürün MRI ve CT uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |