| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün Ventikül/Lomber bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün silikon elastomer ve polipropilenden veya sert polisülfondan imal edilmiş olmalı, latex içermemeli veya titanyum içermelidir. - Ürün en az 3 ayrı basınç aralığında ayarlanabilir özellikte olmalıdır. - Ürün çalışma prensibine göre; - Sentetik ruby toplu, - Yay-toplu, - Diaframlı, - Gravitasyonel, - Top-Konik Valf Yatağı tiplerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün rezarvuarlı veya rezervuarsız tiplerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ebatlarda türlerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün rezarvuarlı türünde; - BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi içermelidir. - Rezervuar, valf gövdesi üzerinde veya ayrı olmalıdır. - Ürün basıncının ayarlanabilir olması sebebiyle revizyon ihtiyacını düşürmelidir. - Ürün parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürünün giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kateterlerin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır. - Ürünün basınç ayarlamaları dışarıdan herhangi bir operasyona gerek kalmadan magnetler aracılığıyla yapılabilmelidir. - Ürünün basınç ayarları en az 1,5 tesla gücündeki MR cihazlarının oluşturduğu manyetik alana uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. - Yüklenici firma ürün için uygun basınç ayarlama cihazlarını, ürün hastaya takıldıktan ve basınç ayarlama işlemi tamamlanana kadar mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile talep eden kuruma bırakmalıdır. |