| ## “SMT Temel İşlevi: | - Ürün Ventiküler/Lomber bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme ## Tanımlama Bilgileri: | - Ürün silikon elastomer ve polipropilenden veya sert polisülfondan imal edilmiş olmalı, latex içermemelidir veya titanyum olmalıdır. - Ürün en az 3 ayrı basınç aralığında ayarlanabilir özellikte olmalıdır. - Ürün çalışma prensibine göre; - Sentetik ruby toplu, - Yay-toplu, - Diaframlı, - Gravitasyonel, - Top-Konik Valf Yatağı tiplerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün rezarvuarlı veya rezarvuarsız türlerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün rezarvuarlı türlerinde; - Rezervuar valf gövdesi üzerinde veya ayrı olmalı, valflerin ve ayrı olarak veriliyorsa rezervuarların yetişkin, çocuk ve tüm hasta grubu için uygun standart ebat tipleri olmalıdır. - Enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürün, hastanın normal fizyolojik ICP’sini muhafaza ederek akışına müsaade etmeli, hastanın duruş pozisyonuna göre engelsiz akış hızını korumalıdır. - Üründe bulunan ve normalde kapalı olan antisifon mekanizması, zar-basınç valf mekanizmalı, top-konik valf yatağı mekanizmalı veya yay-toplu mekanizmalı antisifona sahip olmalıdır. - Üründe ki antisifon odacığı valf gövdesi içinde birleşik ya da ayrı olarak bulunmalıdır. - Ürün, basıncının ayarlanabilir olması sebebiyle revizyon ihtiyacını düşürmelidir - Ürün parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kateterlerin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır. - Ürün, distal kateterin hidrostatik basıncının sifonlayıcı etkisiyle oluşabilecek aşırı BOS drenajı nedeniyle intraventriküler basınç ve hacimdeki fazla azalmayı en aza indirebilmelidir. - Ürünün basınç ayarları en az 1,5 tesla gücündeki MR cihazlarının oluşturduğu manyetik alana uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. - Yüklenici firma ürün için uygun basınç ayarlama cihazlarını, ürün hastaya takıldıktan ve basınç ayarlama işlemi tamamlanana kadar mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile talep eden kuruma bırakmalıdır. |