| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün sadece revizyon ameliyatlarında Lomber bölgedeki BOS’un valfe iletilmesine yardım amaçlı kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün içerisinde; - 1 adet en az 50 cm uzunluğunda iç çapı en az 0,7 mm, dış çapı en az 1,5 mm olan kapalı uçlu kateter olmalıdır. - 1 adet 14G Huber uçlu Toughy iğnesi bulunmalı veya ayrı olarak verilmelidir. - En az 1 (bir) adet fiksasyon aparatı bulunmalıdır. Paket içerisinde fiksasyon aparatı bulunmaması halinde kateter cilde sabitlenecek yapıda olmalıdır. - 1 (bir) adet konnektör bulunmalıdır. - 1 adet Guidewire olmalıdır. - Kateterin ucunda, en az 0,3 cm mesafe içerisinde, kateter çevresinde yeterli drenaj sağlayacak delikler bulunmalıdır. - Kateterin ucundan en az 3 cm uzaklıkta ve 5 cm aralıklı en az 3 adet uzunluk işareti bulunmalıdır. - Ürün direkt grafilerde görülebilir yapıda olmalıdır. - Ürün lateks içermemelidir. - Ürün MRI ve CT uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. - Yüklenici firma ürün için uygun basınç ayarlama cihazlarını, ürün hastaya takıldıktan ve basınç ayarlama işlemi tamamlanana kadar mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile talep eden kuruma bırakmalıdır. |