| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün BOS’un Ventrikül/Lomber bölgeden Peritona aktarılmasında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün seti ventriküloperitoneal veya lumboperitoneal olmalıdır. - Ürün Ventriküloperitoneal kit tipinde 3 parçadan oluşmalıdır. - Ventrüküler kateter, - Valf, - Kardiak / peritonel kateter; - Ventriküler kateter, kardiak/peritoneal kateter valf birbirinden ayrı veya en az 2 parçası birleşik olacak şekilde (valf ve peritoneal kateter birleşik + ventriküler kateter) olmalıdır. - Ürün Lumboperitoneal kit tipinde 3 parçadan oluşmalıdır. - Lomber kateter, - Valf - Peritonel kateter - Lomber kateter /peritoneal kateter/valf birbirinden ayrı veya en az 2 parçası birleşik olacak şekilde (valf ve peritoneal kateter birleşik + lomber kateter) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ventriküler kateter; - Silikondan yapılmış olmalıdır. - Paslanmaz çelikten kılavuz teli olmalıdır. - En az 14 cm uzunluğunda, iç çapı 1,14 -1,5 mm dış çapı 2,3-3,0 mm olmalıdır. - Mesafe tayini sağlamak amacıyla radyoopak işaretler olmalıdır. - Valf; - Program ayarı en az 3 seviyede yapılabilmelidir - Dışarıdan programlanabilir özellikte olmalıdır. - Rezarvuarlı veya rezarvuarsız tiplerden herhangi birinden olmalıdır. - Rezarvuarlı talep edilen Valfler, BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi içermelidir. - Valfin üzeri sert madde ile kaplı olmalı, iğne geçisine izin vermemelidir. - Rezervuarlı talep edilen kitlerde; rezarvuar valf gövdesi üzerinde veya ayrı olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ebatlarından biri olmalıdır. - . Kardiyak /Peritoneal kateter; - Silikondan yapılmış olmalıdır. - En az 40 cm uzunlukta, iç çapı 1,0 -1,5 mm, dış çapı 2,0-3,0 mm olmalıdır. - Mesafe tayini sağlamak amacıyla Kardiyak/ Peritoneal kateterde radyoopak işaretler olmalı veya kateterin tümüne radyoopak emdirilmiş olmalıdır. - Lomber kateter; - 1 adet en az 50 cm uzunluğunda iç çapı en az 0,7 mm, dış çapı en az 1,5 mm olan kapalı uçlu kateter olmalıdır. - 1 adet 14G Huber uçlu Toughy iğnesi bulunmalı veya ayrı olarak verilmelidir. - En az 1 (bir) adet fiksasyon aparatı bulunmalıdır. Paket içerisinde fiksasyon aparatı bulunmaması halinde kateter cilde sabitlenecek yapıda olmalıdır. - 1 adet Guidewire olmalıdır. - Kateterin ucunda, en az 0,3 cm mesafe içerisinde, kateter çevresinde yeterli drenaj sağlayacak delikler bulunmalıdır. - Kateterin ucundan en az 3 cm uzaklıkta ve 5 cm aralıklı en az 3 adet uzunluk işareti bulunmalıdır. - Ürün direkt grafilerde görülebilir yapıda olmalıdır. - Ürün lateks içermemelidir. - Ürünün basınç ayarları en az 1,5 tesla gücündeki MR cihazlarının oluşturduğu manyetik alana uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. - Yüklenici firma ürün için uygun basınç ayarlama cihazlarını, ürün hastaya takıldıktan ve basınç ayarlama işlemi tamamlanana kadar mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile talep eden kuruma bırakmalıdır. |