| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün Hidrosefali (hidromyeli) tedavisinde kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalı; lateks içermemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün uzun kısmı 60-100 cm aralığında olmalı, kapalı uçlu olmalı ve kateter çevresi boyunca slitler (yarık) valfi olmalıdır. - Ürünün kısa kısmı en az 3 cm uzunluğunda açık veya kapalı uçlu olmalı ve çevresi boyunca akış delikleri bulunmalıdır. - Ürünün iç çapı en az 0,7 mm, dış çapı en az 1,5 mm olmalıdır. - Konnektör bağlantısı gerektiren modellerde, ürün ile birlikte 1 adet iç çapı 0,8 (±0.3)mm, dış çapı 1.5(±0.6) mm uzunluğunda olan naylon kateter konnektörü bulunmalıdır. Konnektör bağlantısı gerektirmeyen modellerde bu özelik aranmayacaktır. - Ürün ile birlikte yeterli sayıda fixation tap bulunmalı veya süturlemeye dayanıklı silikondan imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün kapalı peritoneal ucu radyopak tantalum emili silikon elastomer ile doldurulmuş olmalıdır. - Ürün MRI ve CT uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |