| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük/orta/yüksek) bulunmalıdır. - Ürün, isteğe bağlı olarak düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih edilebilir olmalıdır. - Ürünün pediatrik ve yetişkin türleri olmalıdır. - Ürün,pediatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. - Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 40 mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6 mm olmalıdır. Çapı 6 mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. - Ürün yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 60 mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8 mm olmalıdır. Çapı 7 mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. |
|  | - Ürün, hastada bulunan mevcut şant sistemi veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır. - Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, rezervuara sahip ise enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf gövdesinden ayrı olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan süture edilerek sabitlenebilir şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürün üzerinde röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfin basıncını belirten radyopak işaretler bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |