| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünler, baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca tespit edilebilmelidir. - Ürün antibiyotikli ve antibiyotiksiz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün ventriküler kateteri veya periton kateteri seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - .Ventriküler kateter türü; - En az 14 cm uzunluğunda olmalıdır - Ucu yuvarlatılmış olmalıdır. - Ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır. - Üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır. - Beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni içerisine tam oturmalı ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır. - Kateterin, düztabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak 90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır. - Peritoneal kateter türü; - En az 90 cm uzunluğunda olmalıdır - İç çapı 1,0-1,5 mm, dış çapı 2.16-3,0 mm arasında olmalıdır. - Kateterde proksimal uçta yeterli derecede sıralı drenaj delikleri bulunmalı ve/veya kateterin proksimal ucu açık olmalıdır. - Vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak, hastanın hareteketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır. - Üzerinde kateter boyunca mesafelendirme için tantalum işaretlemeler bulunmalı veya tüm katetere radyoopak emdirilmiş olmalıdır |
|  | - Antibiyotikli kateter türü; - Ürün yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir. - Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salınımı yapabilmelidir. - Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır. İstenildiğin de bu özellik klinik deney vb şekilde teknik dökümanla kanıtlamalıdır. - Ürün hastada bulunan mevcut şant sistemi veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır. - Ürün vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış sağlayabilmelidir. - Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |