SMT2387-ŞANT (SHUNT) KİT, VENTRİKÜLOPERİTONEAL, BURR-HOLE 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün kiti; 
a. Ventriküler katater, valf, kardiak/peritoneal katater ayrı ayrı,
b. Valf ve kardiak/peritoneal kateter birleşik, ventriküler kateter ayrı, olmak üzere belirtilen seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün silikondan imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ventriküler kateter;
a. En az 14 cm uzunluğunda, iç çapı 1,2-1,5 mm dış çapı 2,5 -3,0 mm olmalıdır.
b. Kateterin paslanmaz çelikten kılavuz teli olmalıdır.
5. Valf;
a. Valf Burr-Hole tipinde olmalıdır.
b. Burr-Hole Valfler 12 mm veya 16 mm genişlikte olmalıdır.
c. Valf, Düşük, orta veya yüksek basınç seviyelerinden birine sahip olmalıdır.
d. Valfîn dikiminde silikon yüzeyi yırtılmaktan koruyucu sütur deliği bulunmalı veya sütur deliği olmayan valfleri süturlerken yırtılmaması için valf dayanıklı tabana sahip olmalıdır.
e. Radyopak belirleyici noktalar valf basıncını, akış yönünü valften katetere geçiş tayinini sağlamalı ve/veya röntgen görüntülemede valf basınç seviyesini anlayabilmek için radyoopak belirleyici noktalar bulunmalıdır.



	Teknik Özellikleri: 

	6. Kardiyak/Peritoneal kateter;
a. En az 90 cm uzunlukta,
b. [bookmark: _GoBack] İç çapı 1,0-1,5 mm dış çapı 2,2-3,0 mm olmalıdır.
7. Tüm kateterler radyoopak olmalıdır.
8. Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden   olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
9. Mesafe tayinini sağlamak amacıyla ventriküler kateterde radyopak işaretler olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
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