| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, Ventikül bölgesindeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün - Mikro, - Yenidoğan, - Pediatrik, - Yetişkin, hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Valf, rezervuarlı veya rezervuarız tiplerden herhangi birinden olmalıdır. |
|  | - Pediatrik Valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 55mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 6mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. - Yetişkin Valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 60mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 8mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. - Valf içerisinde ya da dışarıdan eklenebilen, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etkisine bağlı gelişebilecek, aşırı beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla bir antisifon mekanizması bulunmalıdır. - Antisifon mekanizması valf gövdesi içerisinde birleşik veya ayrı olarak bulunmalıdır. - Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şant valfi, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır. - Rezervuarlı talep edilen valflerde; - Rezervuar valf gövdesi üzerinde veya ayrı olmalı, valf ve rezervuar ayrı olarak veriliyorsa rezervuarların yetişkin, çocuk ve tüm hasta grubu için uygun standart ebat tipleri olmalıdır. - Rezervuarlı talep edilen valfler; enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının delinmesi riskini en aza indirgeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan süture edilerek sabitlenebilir şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |