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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün;Ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Valf burr-hole tipinde olmalıdır.
3.  Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği düşük veya orta veya yüksek bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Valf pediatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Valflerin çapı 10mm veya 12mm veya 14mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 50mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6mm olmalıdır. Çapı 6mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. 
5. Valf erişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Valflerin çapı 12mm, 14mm, 16 veya 20mm mm olmalıdır. Valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır.
6. Ürün, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
7. Valfin enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı veya yatık tip valflerde burr hole tipi rezervuar valf gövdesinden ayrı olabilir. 
8. Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9.  Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde valfin basıncını belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.
10. Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden   olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
14. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
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