| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; Ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ventriküloperitoneal Şant Kit’i; - Ventriküler kateter, Valf, Peritoneal kateter ayrı ayrı parça halinde, - Ventriküler kateter ayrı, Valf ve Peritoneal kateter birleşik parça halinde, olmak üzere belirtilen seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün antibiyotikli veya antibiyotiksiz çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ventriküler Kateter - Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır. - Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca tespit edilebilmelidir. - Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış sağlayabilmelidir. - Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmalıdır. - Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır. - Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır. - Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni içerisine tam oturmalı, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır. - Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak 90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Peritoneal Kateter Özellikleri - Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır. - Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca tespit edilebilmelidir. - Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış sağlayabilmelidir. - Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak, hastanın hareketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır. - Valf Özellikleri: - Valf, rezervuara sahip ise enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf gövdesinden ayrı olabilir. - Valf isteğe bağlı olarak düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih edilebilir. - Valf Yenidoğan/Pediatrik/Yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. - Tüm Yenidoğan Valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 24 mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6.0mm olmalıdır. - Tüm Pediatrik Valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 50mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6.2mm olmalıdır. Çapı 8mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. - Tüm Yetişkin Valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en fazla 55mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 8mm’yi aşmayan silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz. - Valf düşük/orta/yüksek basınç, olmak üzere belirtilen 3 ayrı basınç seçeneğinden herhangi birisine sahip olmalıdır. - Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfin basıncını belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır. - Valf üzerinden veya giriş-çıkış konnektörler üzerinden en az 2 dirençli noktadan sabitlenebilir olmalıdır. Silindirik valflerde bu şart aranmaz. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Antibiyotikli Özellikleri - Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir. - Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salınımı yapabilmelidir. - Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır. - Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Şant parçaları birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |