| ## SMT Temel İşlevi: | - Stenoz, anevrizma ve disseksiyon tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Damarlar aortik arkus değişiminde kullanılmak üzere, dallı yapıda olmalı; damarların gövde çapı 2’şer mm aralıklarla 20 yada 22 mm ile 32 mm arasında, dalların çapı sırasıyla 10mm-8mm-8mm-10mm ölçülerinde; 34mm gövde çaplı greftlerin ise 10mm-8mm-8mm-10mm veya 12mm-10mm-10mm-10mm ölçülerinde üretilmiş olmalıdır. - Damarın toplam uzunluğu ana gövde için 50 cm’den, bütün dallar için sırasıyla 15 cm’den kısa olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Özel dikimi sayesinde kollajen, jelatin ve benzeri maddelerle kaplama veya emdirilme işlemleri olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeyi engellemelidir. - Preclotting gerektirmemelidir. - Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır. - Anatomik olarak uygun açılandırılmış dallarıyla dikim kolaylığı sağlamalı, kıvrılmayı engellemeli ve bu sayede antegrad kan akışı sağlamalıdır. - Tüm sorunlu bölgenin değiştirilebilmesi için uygun 4’lü dallandırılmış tasarımı kardiyak iskemik zamanı kısaltmalıdır. Dördüncü dal olan antegrad perfüzyon dalı ameliyat alanının uzağına yerleştirilmiş olması gerekmektedir, bu sayede ameliyat kontrol edilebilmelidir. - Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan tarzda olmalı; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir. - Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır. - Özel bir sütur malzemesi gerektirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril olarak orijinal ambalajında sunulmalıdır. |