| ## SMT Temel İşlevi: | - Stenoz, anevrizma ve disseksiyon tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Damarlar aort değişiminde kullanılmak üzere, dallı yapıda olmalı; damarların gövde çapı 2’şer mm aralıklarla 20mm ile 42mm veya 22mm ile 34mm arasında, dalların çapı sırasıyla 10mm-10mm-8mm-8mm veya 10mm-8mm-8mm-10mm ölçülerinde olmalıdır. - Damarın toplam uzunluğu ana gövde için 50cm’den, bütün dallar için sırasıyla 10cm’den kısa olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan tarzda olmalı; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir. - Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır. - Özel bir sütur malzemesi gerektirmemelidir. - Özel dikimi sayesinde kollajen, jelatin ve benzeri maddelerle kaplama veya emdirilme işlemleri olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeyi engellemelidir. - Preclotting gerektirmemelidir. - Anatomik olarak uygun açılandırılmış dallarıyla dikim kolaylığı sağlamalı, kıvrılmayı engellemelidir. - Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır. |