

SMT2693 OKSİJENATÖR, ENTEGRE ARTERİYEL FİLTRELİ PEDİATRİK

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Membran oksijenatörün yüzeyi biyouyumlu kaplama tipi ile kaplanmış olmalıdır.
3. Oksijenatörün ısı değiştirici bölümü paslanmaz çelik veya PET veya poliüretandan yapılmış olmalıdır.
4. Oksijenatörün membranı hollow fiber yapıda olmalıdır.
5. Oksijenatör membran yüzey alanı en fazla 1,5m2 olmalıdır. 
6. Oksijenatör maksimum kan akış hızı (flow rate), en az 2,8 litre/dakika olmalıdır.
7. Venöz rezervuar hacmi, en az 1700ml olmalıdır.
8. Oksijenatörde, gözenek (pore) çapı en fazla 40 mikrometre olan entegre arteriyel filtre olmalıdır.
9. Oksijenatörün priming volümü en fazla 284ml olmalıdır. 
10. Venöz rezervuarı, sert (Hard Shell) tipte olmalıdır. Venöz rezervuarı içerisinde filtreli kardiyotomi rezervuarı olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	11. Venöz rezervuar, vakum destekli venöz drenaj yapmaya uygun olmalıdır.
12.  Oksijenatörün ısı değiştirici bölümü oksijenatör membran yapısının alt kısmında veya içinde bulunmalıdır.
13. Arteriyel ve venöz kan numunesi alma manifoldu olmalıdır.
14.  Arteriyel kan ısısını ölçme portu olmalıdır. 
15.   Oksijenatör üzerinde venöz kan ısısını ölçme portu olmalı veya oksijenatör ile birlikte verilmelidir.
16. Oksijenatörde hastaya bağlanmadan önce perfüzyoniste hava çıkarma olanağı sağlayan “resirkülasyon devresi” olmalıdır.
17.Oksijenatörde gerektiğinde kullanılmak üzere (koroner perfüzyon kan kardiyoplejisi vb.) ek bir kan çıkış portu bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	18. Oksijenatör steril olmalıdır.
19. Kurumda bulunan kalp-akciğer makine sayısına göre oksijenatör (holder) verilmelidir.
20. Kurumda bulunan kalp-akciğer makine sayısına göre 1(bir) adet arter ve 1 (bir) adet venöz ısı probu verilmelidir.
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