| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalp kapakları hastalıklı, hasarlı veya bozuk işlevli olan hastalarda onarım amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aortik kapak 15mm-31mm aralığında farklı ebatları olmalıdır. - Aortik kapak serisinin 21 numarası; 2,0m2(metrekare) yüzey alana sahip bir hastaya takıldığında hasta kapak uyumsuzluğuna yol açmayacak (PPM) ve EOAİ (efektif orifis alan indeksi) 0.72 cm2/m2'nin altında olmamalıdır. - Kalp kapak protezi mekanik yapıda, bileaflet (iki kapakçıklı) ve anuler ve/veya intra-anuler ve/veya supra-anuler yerleşimli olmalıdır. - Kapak protezinin dikiş halkası dacron ya da PTFE ya da polyesterden mamül olmalıdır. - Kalp kapak protezinin leafletlerinin tutunduğu hazne (housing) veya grafit substratları veya orifis halkası pyrolytic karbondan mamul ya da pyrolytic karbon kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapak holderi malleable (bükülebilir) veya rijit olmalıdır. - Kalp kapak protezinin leafletleri x-ray ile (özellikle skopik tetkik esnasında) görüntülenebilmelidir. - Kalp kapak protezinin leafletleri housing içinde 360°(derece) dönebilme(rotatable) özelliğine sahip olmalıdır. - Kalp kapak protezinde hastaların MR(Manyetik Rezonans) incelemelerine engel oluşturacak ferro-magnetic malzeme, parça bulunmamalıdır. - Kalp Kapak Protezinin leafletlerinin açılma açısı 78°(derece) ve üstünde olmalıdır. - Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine olanak veren dikiş işareti olmalıdır. (Aort kapak için 3) |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |