| ## SMT Temel İşlevi: | - Vent kateter ekstrakorporeal dolaşım sırasında intrakardiyak ve perikardiyak kanın emilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Vent kataterler en az 6Fr en fazla 20Fr aralığında olmalıdır. - Vent kateterin, en az alt maddelerde belirtilen tipleri olmalıdır. - Vent kateter açık uçlu - Vent kateter kapalı uçlu - Vent kateter perikardiyal - Vent kateter intrakardiyak - Vent kateter eğri uçlu - Vent kateter bullet uçlu - Vent kateter şekillendirilebilir - Vent kateterlerin uç kısmından en az iki sıra toplam en az 4 adet delik bulunmalıdır. - Vent kateterlerin uzunluğu en az 25cm olmalıdır. - PVC ya da medikal silikondan üretilmiş olmalıdır. - Vent kateterlerin intraducerli veya stileli veya stilesiz tipleri olmalıdır. - Vent kateterin ventli ve ventsiz modelleri olmalıdır. - Vent kateterlerin arka bölümünde ¼ inç çapında konnektör olmalıdır. - Açık uçlu vent kateterin; uç ve uç yan yüzeyinde delikler olmalıdır. - Kapalı uçlu vent kateterin; uç yan yüzeyinde delikler olmalıdır, - Perikardiyal vent kateter, perikardiyal alandan drenaj yapmaya uygun olmalıdır. - Perikardiyal vent kateterin, ucunda çelik spiralli tel veya paslanmaz çelik gövdeli olmalıdır. - İntrakardiyak vent kateter, intrakardiyak alandan drenaj yapmaya uygun olmalıdır. - İntrakardiyak vent kateterin, ucunda ağırlık sağlayacak üzeri delikli PVC ile kaplı çelik spiral veya ağırlık metali olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin, şekil verilebilir gövde tipleri de olmalıdır. - Kateterin ucu kolay yerleştirmeye uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril paketlenmiş ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. |