| ## SMT Temel İşlevi: | - Stapler kartuşu, 3 boyutlu ve kavrayıcı özellikte zımbaları ile anastomoz hattında kesme ve kapama için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır - Stapler kartuşunun zımba çapı 0.23 mm olmalıdır. - Stapler kartuşunun 55mm ve 75mm uzunluğunda kapama yapabilen çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stapler kartuşu aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için tasarlanmış olmalıdır. - Stapler kartuşu, içerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir. - Stapler kartuşunun içerisinde 55 mm’de en az 88 adet, 75 mm’de en az 118 adet titanyum zımba bulunmalıdır. - Stapler kartuşunun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir. - Stapler, ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır. - Stapler kartuşu üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş ve bıçağın koruyucu yuvası olmalıdır. - Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda (1.5mm), orta/kalın kalınlığındaki dokularda (1.8mm), kalın dokularda (2.0mm) kapama yapılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Teklif edilen kartuş kullanılacak stapleri ile birlikte değerlendirilecektir. |