| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün 5(beş) yaşından küçük hastalara ya da genel durumu cerrahi uygulamaya elverişli olmayan veya cerrahi işlem öncesine kadar hastalara kafa bandı ile uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ses işlemcisinin 60 dB' e kadar kemik eşikleri bulunan hastalar için farklı seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ses işlemcisi küçük ve ergonomik olmalıdır - Kulak arkasına takılan ses işlemcisi şu özellikleri taşımalıdır - Dijital olmalıdır - Standart işitme cihazı pili ile çalışmalıdır - Kablosuz aksesuarlara bağlantı sağlamalıdır - Kullanıcının bulunduğu ortama göre cihaz programı otomatik olarak değiştirmelidir veya sesleri ve gürültüyü dengeleyerek konuşma uyaranını bozmadan kullanıcıya iletmelidir. - Ses işlemcisinde entegre bluetooth ve/veya wireless özelliği bulunmalı ve güncel işletim sistemleri ile entegre olmalıdır - Mikrofon yapısı nedeniyle işlemci, sağ ve sol her iki tarafta da kullanılmaya uygun olmalıdır - Ses işlemcisi, hastanın bulunacağı farklı işitsel ortamlarda rahat duyma/anlama için bilgisayar programı ile işlemciye yüklenebilen, hastanın kullanabileceği programlara sahip olmalıdır. - Programlama esnasında işlemci üzerinden kemik yolu uyarımı ile kemik yolu eşikleri belirlenebilmelidir - Gürültülü ortamlarda iyi anlama performansına sahip olmak için otomatik gürültü azaltıcı programlara sahip olmalıdır - Baş Bandı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır; - Çocuklar için ayarlanabilir özellikte olmalıdır. - Farklı renk ve uzunlukları bulunmalıdır. - Maksimum verimi ve rahatlığı sağlayacak özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir. - Firma kullanılan ürün ile birlikte teknik destek vermelidir. - Ürün üretimden veya tedarikten kalkmış olsa bile kullanıcıya 10(on) yıl süre ile yedek parça ve teknik destek sağlanmalıdır. - Ürün iç parça için en az 5 (beş) yıl, dış parça için en az 2(iki) yıl garanti verilmelidir. |