| ## SMT Temel İşlevi: | - İşitme kaybı olan kişiler için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Farklı endikasyon ihtiyaçlarına göre aktarıcı sistem olarak abutment veya mıknatıslı sistem seçeneği bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Abutment Sisteminde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır; - Abutment 6 mm-14 mm aralığında farklı boyutlarda olmalıdır. - Abutment enfeksiyonu asgariye indirecek özellikte gradelendirilmiş saf titanyumdan olmalıdır. - Abutmentli sistem en az 1,5 Tesla MRI’ ya uyumlu olmalıdır. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir. - Mıknatıslı Sistemde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır; - Pasif tutucu iç mıknatısın iki ucunda iki ayrı ters kutup olmalıdır. - Mıknatıslı sistem ile 1.5Tesla MRI çekilebilmelidir. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir. İşlemci, MRI gerektiğinde çıkarılabilir olmalı, MR çekildikten sonra tekrar yerine takılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, tedarikçi kendi bünyesindeki teknik personel tarafından destek sağlamalıdır. - İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit tedarikçi tarafından verilmelidir. - Ürün iç parça için en az 5 (beş) yıl, dış parça için en az 2(iki) yıl garanti verilmelidir. - Ürün üretimden veya tedarikten kalkmış olsa bile kullanıcıya 10 yıl süre ile yedek parça ve teknik destek sağlanmalıdır. |