| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi operasyonlarda doku yakınlaştırma, bağlanma ve onarım yapma amacıyla üretilmiş tek kullanımlık emilmeyen cerrahi sütur olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün poliamidden üretilmiş olmalıdır. - Ürün monofilament yapıda olmalıdır. - Ürün emilmeyen yapıda olmalıdır. - Ürün tekli veya çoklu ambalajlanmış olmalıdır. - Ürün aşağıda belirtilen ölçülerden/özelliklerden birine sahip olmalıdır: - Sütur iğne şekli; Yuvarlak, Keskin, Ters Keskin, Tapercut, Diamond, Küt, Spatül, Düz iğne, PL, Prime vb. özel keskinleştirilmiş olmalıdır. - Sütur ip uzunluğu; 15cm, 30cm, 45cm, 60cm, 75cm, 90cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm, 250cm - Sütur iğne kıvrımı/türü; 1/2, 1/4, 3/8, 5/8, compound curve, düz, J, ski - Sütur iğne uzunluğu; 4mm-90mm arasında olmalı; - 4-6mm tolerans aralığı; 0 - 6,5-11mm tolerans aralığı; ±0,5mm - 13-17mm tolerans aralığı; ±1mm - 20mm ve üzeri için tolerans aralığı; ±2mm - Sütur ip kalınlığı (USP); 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2 olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sütur iğnesi bükülme ve kırılmaya dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Sütur iğnesinin alaşımındaki nikel oranı %8’den ve krom oranı %11’den fazla olmalıdır. - Sütur iğnesi penetrasyonu arttırmak amaçlı medikal silikon kaplı olmalıdır. - Sütur iğnesi, işlem süresi boyunca dokudan rahat geçmeli, eğilip bükülmemeli ve kırılmamalıdır. - Sütur iğnesinin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve formunu işlem süresi boyunca devam ettirmelidir. |
|  | - Sütur iğnesinin gövdesi işlem esnasında portegü tarafından kavrandığında dönmeyi engelleyecek ve operasyon bölgesinin dışında kalan sağlam dokulara zarar vermeyi önleyecek, geometrik yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. - Süturun iğne ve iplik çapı birbiri ile uyumlu olmalıdır. - İğne ve ipliğin birleşme noktası işlem esnasında birbirinden ayrılmamalıdır. - İğne ve ipliğin birleşme noktası dokulardan geçerken doku geçiş performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde pürüzsüz olmalı ve travmaya neden olmamalıdır. - İplik pürüzsüz olmalı, tiftiklenmemeli, kolay düğüm kaydırılmalı, düğüm güvenliği sağlamalı ve üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır. - Sütur enflamasyon ve doku reaksiyonu vermemeli; iplik materyaline bağlı komplikasyon oluşturmadan iyileşme sağlanabilmelidir. - Sütur ambalajdan çıkarıldığında minimum paket hafızasına sahip olmalı ve kullanımı zorlaştırmamalıdır. - Ambalaj içinde çoklu ürün bulunması halinde ürünler birbirine dolanmayacak ve düğümlenmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün EO veya gamma ışınlama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. - Ürün USP ve EP standardına uygun olmalıdır. - Ürün MDR/MDD sertifikasına sahip olmalıdır (istenildiği takdirde belgelendirilmelidir.). - Üretici ISO 13485 standardı belgesine sahip olmalıdır. - Ürünün dış ambalajı kullanım esnasına kadar sterilitenin devam etmesini sağlamak amacıyla su, ısı, nem ve ışıktan korunaklı bir yüzü şeffaf (PE veya PA film) diğer yüzü sterilizasyona uygun tyvek veya medikal kâğıttan olmalı; iç ambalajı ise blister/plastik/karton olmalıdır. - Ürün tekil ambalajı ve kutusu üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, ürünün üretim yeri, filament cinsi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi, seri/lot numarası, ürün adet bilgisi, iğne/iplik ebat bilgileri, ürün katalog numarası, ürünün rengi, ürünün yapısı ve diğer tanımlayıcı bilgiler okunaklı olacak şekilde yer almalıdır. |
|  | - Ürün ambalajından çıkarılarak ameliyat masasına açıldığında operasyonda kullanılacak diğer süturlarla karışmaması için iç ambalajı (blister/plastik/ karton) üzerinde de ürün tanım bilgileri yer almalıdır. - Ürün dış ambalajı, iç ambalajı ve kutusu üzerinde yer alması gereken bilgiler, bilgi kaybı ve karışıklığına engel olması amacıyla sonradan yapıştırma etiket şeklinde değil baskı veya yazı şeklinde olmalıdır. - Kutulardaki ürün en az 12 steril paket/(poşet) ile ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. - İnce sütur ip kalınlığı ve küçük cerrahi iğne kullanımı gerektiren cerrahi branşların ürünleri “Katalog” alım yöntemi ile tedarik edilecektir. - Aşağıdaki kategoriye göre alım yöntemi seçilecektir: - Alım yöntemi Katalog olan; sütur ip kalınlığı (USP) 12/0-4/0 numara arasında olan ürünlerdir. - Alım yöntemi İhale olan; sütur ip kalınlığı (USP) 3/0-2 numara arasında olan ürünlerdir. |