| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi operasyonlarda doku yakınlaştırma, bağlanma ve onarım yapma amacıyla üretilmiş tek kullanımlık emilebilen cerrahi sütur olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün %75 glikolid %25 ko-kaprolakton (PGCL) veya poliglekapron 25 veya %60 glikolid, %14 dioksanon ve %26 trimetilen (Glikomer) veya %60 glikolid, %20 kaprolakton, %10 trimetilen karbonat ve %10 laktit bileşiminden üretilmiş olmalıdır. - Ürün monofilament yapıda olmalıdır. - Ürün kısa-orta dönem doku destek süresine sahip olmalıdır. - Ürün her steril poşette tek ürün veya çoklu ürün (çile veya multipack) olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün aşağıda belirtilen ölçülerden/özelliklerden birine sahip olmalıdır: - Sütur iğne şekli; Yuvarlak, Keskin, Ters Keskin, Ucu Keskinleştirilmiş Yuvarlak (Tapercut, Diamond, Kalsifik Damar İğnesi vb.) Küt, Spatül, Düz iğne ve muhtelif keskinleştirilmiş iğne şekilleri (bunların dışında kalan tüm şekiller) olmalıdır. - Sütur; Tek iğne, Çift iğne - Sütur ip uzunluğu; 8cm, 13cm, 15cm, 30cm, 45cm, 60cm, 70cm, 75cm, 90cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm, 250cm - Sütur iğne kıvrımı/türü; 1/2, 1/4, 3/8, 5/8, compound curve, J, ski olmalıdır. - Sütur iğne uzunluğu; 4,0mm ile 90,0mm arasında olmalı ve bu uzunluklara ait tolerans aralıkları aşağıda belirtilen kriterlere tam uyum sağlamalıdır: - 4,0mm–6,0mm (6,0mm dahil) aralığındaki iğne uzunlukları için tolerans; ±0,2mm - 6,1mm–11,0mm (11,0mm dahil) aralığındaki iğne uzunlukları için tolerans; ±0,5mm - 11,1mm–19,9mm (19,9mm dahil) aralığındaki iğne uzunlukları için tolerans; ±1,0mm - 20,0mm ve üzeri iğne uzunlukları için tolerans; ±2,0mm olmalıdır. - Sütur ip kalınlığı (USP); 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2 olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün 90 ile 120, 90 ile 110 veya 45-60 gün arasında emilmeli ve ortalama 21 gün doku desteği sağlamalıdır. - Sütur iğnesi, bükülme ve kırılmaya dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Sütur iğnesinin alaşımındaki nikel oranı %7,5’ten, krom oranı ise %11’den fazla olmalıdır. - Sütur iğnesi penetrasyonu arttırmak amaçlı medikal silikon kaplı olmalıdır. - Sütur iğnesi, işlem süresi boyunca dokudan rahat geçmeli, eğilip bükülmemeli ve kırılmamalıdır. - Sütur iğnesinin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve formunu işlem süresi boyunca devam ettirmelidir. - Sütur iğnesinin gövdesi işlem esnasında portegü tarafından kavrandığında dönmeyi engelleyecek ve operasyon bölgesinin dışında kalan sağlam dokulara zarar vermeyi önleyecek, geometrik yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. - Süturun iğne ve iplik çapı birbiri ile uyumlu olmalıdır. - İğne ve ipliğin birleşme noktası işlem esnasında birbirinden ayrılmamalıdır. - İğne ve ipliğin birleşme noktası dokulardan geçerken doku geçiş performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde pürüzsüz olmalı ve travmaya neden olmamalıdır. - İplik pürüzsüz olmalı, tiftiklenmemeli, kolay düğüm kaydırılmalı, düğüm güvenliği sağlamalı ve üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır. - Sütur enflamasyon ve doku reaksiyonu vermemeli; iplik materyaline bağlı komplikasyon oluşturmadan iyileşme sağlanabilmelidir. - Sütur ambalajdan çıkarıldığında minimum paket hafızasına sahip olmalı ve kullanımı zorlaştırmamalıdır. - Ambalaj içinde çoklu ürün bulunması halinde ürünler birbirine dolanmayacak ve düğümlenmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün EO yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. - Ürün USP ve EP standardına uygun olmalıdır. - Ürün MDR/MDD sertifikasına sahip olmalıdır (istenildiği takdirde belgelendirilmelidir.). - Üretici ISO 13485 standardı belgesine sahip olmalıdır. |
|  | - Ürün tek veya çift paket olarak ambalajlanmış olmalıdır. - Tek ambalajlı ürünlerin dış ambalajının iki yüzü de soyulabilen alüminyum folyo olmalı; iplik ve iğnenin sarılı olduğu iç ambalaj düzeneği ise karton veya plastik olmalıdır. - Çift ambalajlı ürünlerin dış ambalajının bir yüzü şeffaf, yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen tyvek veya medikal kâğıt diğer yüzü saydam PE/naylon olmalıdır. İç ambalajının ise iki yüzü de soyulabilir alüminyum folyo olmalıdır. İplik ve iğnenin sarılı olduğu iç ambalaj düzeneği ise karton veya plastik olmalıdır. - Ürün kutusu üzerinde ürünün ÜTS'de kayıtlı UDI-DI (Barkod) numarası, imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, ürünün üretim yeri, filament cinsi, üretim ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi, seri/lot numarası, ürün adı, ürün adet bilgisi, iğne/iplik ebat bilgileri, referans numarası, ürünün rengi, ürünün yapısı ve diğer tanımlayıcı bilgiler okunaklı olacak şekilde yer almalıdır. - Ürünün tekil ambalajı üzerinde; ÜTS'de kayıtlı UDI-DI (Barkod) numarası, ürün adı, materyal yapısı, ölçü bilgileri, marka, sterilizasyon yöntemi, referans numarası, lot bilgisi, üretim ve son kullanma tarihi bilgileri okunaklı olacak şekilde, sonradan yapıştırma etiket olarak değil, doğrudan ambalaj malzemesi üzerine basılmış (baskı etiket) formatta yer almalıdır. - Ürün tekil ambalajından çıkarılarak ameliyat masasına açıldığında operasyonda kullanılacak diğer süturlarla karışmaması, izlenebilir olması ve bilgi kaybının önlenmesi amacıyla tekil ambalaj üzerinde yer alan ürün tanım bilgileri iplik ve iğnenin sarılı olduğu iç ambalaj düzeneği (plastik/ karton) üzerinde de yer almalıdır. - Kutulardaki ürün en az 6 steril paket/(poşet) ile ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. |