| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi operasyonlarda doku yakınlaştırma, bağlanma ve onarım yapma amacıyla üretilmiş tek kullanımlık antibakteriyel emilebilen cerrahi sütur olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün antibakteriyel olmalıdır. - Ürün %75 glikolid %25 ko-kaprolakton (PGCL) veya poliglekapron 25 bileşiminden üretilmiş olmalıdır. - Antibakteriyel ajan olarak klorheksidin diasestat veya triclosan kaplamalı üretilmiş olmalıdır. - Ürün monofilament yapıda olmalıdır. - Ürün orta dönem doku destek süresine sahip olmalıdır. - Ürün tekli veya çoklu ambalajlanmış olmalıdır. - Ürün aşağıda belirtilen ölçülerden/özelliklerden birine sahip olmalı: - Sütur iğne şekli; Yuvarlak, Keskin, Ters keskin, Tapercut, Diamond, Küt, Spatül, PL, Prime vb özel keskinleştirilmiş - Sütur; Tek iğne, Çift iğne, İğnesiz - Sütur ip uzunluğu; 15cm, 30cm, 45cm, 60cm, 75cm, 90cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm, 250cm, 6x45cm, 12x45cm, 13x60cm, 17x45cm çile - Sütur iğne kıvrımı/türü; 1/2,1/4, 3/8, 5/8, compound curve, düz, J, ski - Sütur iğne uzunluğu; 4mm-90mm arasında olmalı; - 4-6mm tolerans aralığı; 0 - 6,5-11mm tolerans aralığı; ±0,5mm - 13-17mm tolerans aralığı; ±1mm - 20mm ve üzeri için tolerans aralığı; ±2mm - Sütur ip kalınlığı USP; 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2 |
| ## Teknik Özellikleri: | - Doku desteği minimum 7 gün maksimum 28 gün olmalıdır. - Ürün 90 ile 120 gün arasında emilmelidir. Süturün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında doku desteğinin 7. günde gücü yaklaşık %50-75’i, ikinci haftada yaklaşık olarak %20-50 sahip olmalı; maksimum 28. günde ise tamamını kaybetmelidir. |
|  | - Sütur hattında ve etrafında koruma alanında, en az Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, MRSA ve MRSE bakterilerine karşı koruma sağlamalıdır. - Sütur iğnesi, bükülme ve kırılmaya dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Sütur iğnesinin alaşımındaki nikel oranı %8’den ve krom oranı %11’den fazla olmalıdır. - Sütur iğnesi penetrasyonu arttırmak amaçlı medikal silikon kaplı olmalıdır. - Sütur iğnesi, işlem süresi boyunca dokudan rahat geçmeli, eğilip bükülmemeli ve kırılmamalıdır. - Sütur iğnesinin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve formunu işlem süresi boyunca devam ettirmelidir. - Sütur iğnesinin gövdesi işlem esnasında portegü tarafından kavrandığında dönmeyi engelleyecek ve operasyon bölgesinin dışında kalan sağlam dokulara zarar vermeyi önleyecek, geometrik yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. - Süturun iğne ve iplik çapı birbiri ile uyumlu olmalıdır. - İğne ve ipliğin birleşme noktası işlem esnasında birbirinden ayrılmamalıdır. - İğne ve ipliğin birleşme noktası dokulardan geçerken doku geçiş performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde pürüzsüz olmalı ve travmaya neden olmamalıdır. - İpliğin kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokuda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır. - İplik pürüzsüz olmalı, tiftiklenmemeli, kolay düğüm kaydırılmalı, düğüm güvenliği sağlamalı ve üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır. - Sütur enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve iplik materyaline bağlı komplikasyon oluşturmadan iyileşme sağlanabilmelidir. - Sütur ambalajdan çıkarıldığında minimum paket hafızasına sahip olmalı ve kullanımı zorlaştırmamalıdır. - Ambalaj içinde çoklu ürün bulunması halinde ürünler birbirine dolanmayacak ve düğümlenmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün EO yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. - Ürün USP ve EP standardına uygun olmalıdır. |
|  | - Ürün MDR/MDD sertifikasına sahip olmalıdır (İstenildiği takdirde belgelendirilmelidir.). - Üretici ISO 13485 standardı belgesine sahip olmalıdır. - Ürün tek veya çift paket olarak ambalajlanmış olmalıdır. - Tek ambalajlı ürünlerin dış ambalajının iki yüzü de soyulabilen alüminyum folyo olmalıdır. İplik ve iğnenin sarılı olduğu iç ambalaj düzeneği ise karton veya plastik olmalıdır. - Çift ambalajlı ürünlerin dış ambalajının bir yüzü şeffaf, yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen tyvek veya özel laklı kağıt, diğer yüzü saydam PE/naylon olmalıdır. İç ambalajının ise iki yüzü de alüminyum folyo olmalı; iplik ve iğnenin sarılı olduğu iç ambalaj düzeneği ise karton veya plastik olmalıdır. - Ürün tekil ambalajı ve kutusu üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, ürünün üretim yeri, filament cinsi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi, seri/ lot numarası, ürün adet bilgisi, iğne/iplik ebat bilgileri, ürün katalog numarası, ürünün rengi, ürünün yapısı ve diğer tanımlayıcı bilgiler okunaklı olacak şekilde yer almalıdır. - Ürün ambalajından çıkarılarak ameliyat masasına açıldığında operasyonda kullanılacak diğer süturlarla karışmaması için iç ambalaj düzeneği (karton/plastik) üzerinde de ürün tanım bilgileri yer almalıdır. - Ürün dış ambalajı, iç ambalajı ve kutusu üzerinde yer alması gereken bilgiler, bilgi kaybı ve karışıklığına engel olması amacıyla sonradan yapıştırma etiket şeklinde değil baskı veya yazı şeklinde olmalıdır. - Kutulardaki ürün en az 12 paket/poşet ile ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. - İnce sütur ip kalınlığı ve küçük cerrahi iğne kullanımı gerektiren cerrahi branşların ürünleri “Katalog” alım yöntemi ile tedarik edilecektir. - Aşağıdaki kategoriye göre alım yöntemi seçilecektir: - Alım yöntemi Katalog; sütur ip kalınlığı (USP) 12/0-4/0 numara arasında olan ürünlerdir. - Alım yöntemi İhale; sütur ip kalınlığı (USP) 3/0-2 numara arasında olan ürünlerdir. |