| ## SMT Temel İşlevi: | - Tıbbi müdahale ve muayenelerde koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Eldiven doğal kauçuk lateksten imal edilmiş olmalı, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır. - Eldivenin XS, S, M, L ve XL boyları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eldiven boyu en az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20mm) olmalıdır. - Eldivenler kullanım itibariyle ergonomik olmalı, sağ-sol ayrımı olmamalı ve giyildiğinde eli kavramalıdır. - Eldivenler birbirine yapışık olmamalı ve kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. - Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. - Eldiven koncunun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. - Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. - Eldivenin sıvı geçirgenliği olmamalı üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının tespiti açısından EN 455-1 standartı gereğince AQL seviyesi en çok 1,5 olmalıdır. - Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı EN 455-2 standartı gereğince kopma dayanımı ≥6,0 Newton olmalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır - Eldivenler paket içerisine düzgün yerleştirilmiş olmalı ve kolayca alınmalıdır. - Eldiven iç yüzeyi pudralı olmalı, eldiven içinde topaklanmış pudra atığı bulunmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır. - TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. - TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. - Eldiven ambalajında 100 adet eldiven bulunmalıdır. Paket üzerinde üretim lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. - Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. |