| ## SMT Temel İşlevi: | - Mekanik olarak vücuda oksijen pompalamaya yardımcı olmak amacı ile tasarlanmış medikal malzemeden olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün yenidoğan veya pediatrik veya yetişkin hastalarda kullanıma uygun ürün tipleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün, devre üzerinde bulunan manifolt PEEP ayar düğmesinden ve/veya cihaz üzerinde mevcut bulunan PEEP kontrol düğmesi ile düşürme ve yükseltme özelliği bulunmalı ve bu ayar cihaz üzerinden takip edilebilmelidir. - Basınç ve flow sensör hortum uçları kaset girişli cihaza takılabilmeli veya devrelerin hortum uçları verilecek cihazla uyumlu olmalıdır. - Ürün tek hat üzerinde flow sensör, basınç sensörü ve PEEP özelliği bulunan manifolttan oluşmalı ve cihaz üzerinden PEEP ayarı yapılabilmeli ve basınç değeri cihaz üzerinde cmH2O olarak izlenebilmelidir. - Transport solunum devresi tüm tiplerde en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır. - Set ile uyumlu cihaz yenidoğan (3 kg ve altı hastalarda) veya pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır. - Cihaz merkezi sistem gazlarına ihtiyaç duymaksızın çalışabilmelidir. - Cihaz apne ve düşük oksijen alarmı vermelidir. - Cihazın ağırlığı batarya dahil 3 ≤kg olmalı, cihaz ölçüleri ise hastane içerisinde ve hastaneler arasında transport amaçlı olarak kullanıma uygun boyutta olmalıdır. - Cihaz batarya ile birlikte en az 3 saat çalışabilmeli ayrıca şebeke elektrik sistemini de kullanılabilmeli veya hava basıncı ile çalışmalı batarya ya da elektriğe ihtiyaç duymamalıdır. - Cihazın acil durumlar için kolay kullanım sağlamak içim farklı modlarda çalışabilmelidir. (Quick Start, Normal Start vb.) - Cihazın kontrol parametreleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır. - Oksijen konsantrasyonu %100’e kadar istenen şekilde ayarlanabilmelidir. - Cihaz sesli ve görsel olarak alarm vermeli, alarm değerleri cihaz üzerinden ayarlanabilmelidir. |
|  | - Cihaz suya, toza ve dış darbelere karşı dayanaklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün MR uyumlu transport ventilatörle kullanıma uygun olmalı ve cihaz en az 3 Tesla MR uyumlu olmalı ve istenildiğinde bu özellik belgelendirilmelidir. - Yüklenici firma her 100 adet devre karşılığında 1 adet MR uyumlu transport ventilatör cihazını ve MR uyumlu oksijen tüpünü kullanım amaçlı (mülkiyeti firmada kalmak kaydı ile) olarak sağlık tesisine vermelidir. - Verilen her cihaz ile birlikte yardımcı ekipman ücretsiz olarak bırakılmalıdır. (Demand Valve 1 Adet, Oksijen Bağlantı Hortumu 1 Adet, Taşıma Çantası 1 Adet vb.) - Ürün tek kullanımlık orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |