SMT3021-KİFOPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, KEMİK DOLDURMA APARATI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün metal-plastik olmalıdır.
3. Ürün en az 1,5 cc hacimli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır.
5. Çalışma kanülünün (osteo ıntroducer) içerisinden en az 3 cm dışarı çıkabilmelidir.
6. [bookmark: _GoBack]Çalışma kanülünün içerisinden ilk çıktığı andan itibaren ne kadar içeride olduğunu gösteren derinlik ölçüleri doldurma aparatının dış kanülünün üstünde bulunmalıdır.
7. Bu derinlik ölçüleri en fazla 0,5 cm aralıklar ile işaretlenmiş olmalıdır.
8. Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
10. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
11. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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