| ## SMT Temel İşlevi: | - Katarakt ameliyatlarında göz içine yerleştirmek amaçlı tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lens %100 optik ve haptik şeffaf, hidrofobik, monoblok, asferik, akrilik yapıda olmalıdır. - Lensin su içeriği %1 ten fazla olmamalı ve lensler kaplama olmamalıdır. - Lensler PCO nun engellenmesi için asimetrik bikonveks veya bikonveks olmalıdır. - Lensin haptikleri L veya yuvarlak C loop şeklinde olmalıdır. - “Optik Çapı” 6.00 mm, “Haptik Boyu 13.00 mm olmalıdır. - Ultrasonografik A-Constant değeri 118,7 veya 118.8 olmalıdır. - Lenslerin haptik açılanması 0 derece olmalıdır. - Lensin kırılma indeksi 1,47 veya 1,55 olmalıdır. - UV ışını korumalı ve YAG Lazere dayanıklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lensin diyoptri aralığı +6 ile +30 arasında 0,5 diyoptri aralığıyla olmalıdır. - Komplikasyonların önüne geçmek ve lens zayiatlarını engellemek için Reusable enjektör ve kapalı kartuş sistemine sahip olmalıdır. - Kartuş ve enjektör sistemi lens ile aynı marka olmalı ve ürünün orijinal kataloğunda gösterilebilmelidir. - Lensler bu kartuş enjektör sistemi ile Bütün diyoptriler de 2.2 (±0,3) mm’lik tünel kesiden geçebilecek şekilde implante edilebilmelidir. - Lensler çizilmeden, kırılmadan ve herhangi bir deformasyona uğramadan 25 dioptri üstü numaralarda da kolayca kartuş sisteminden katlanarak geçebilmeli ve kapsüle zarar vermemelidir. - Kartuştan kontrollü bir şekilde ön kamaraya yerleştirilebilmelidir. - İntraoküler lens ürünü implantasyon aşamasında kapsül içerisinde kontrollü açılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - 250 adet ve üzeri taleplerde Reusable enjektör sistemi için 250 adet lens ürününe 1 adet reusable enjektör ve her bir lens için 1 adet disposable kartuş vermelidir. Bu özellik 250 adet altında talep eden hastaneler için aranmayacak olup 1 adet reusable enjektör ve her bir lens için 1 adet disposable kartuş vermelidir. - Reusable enjektör sistemi mülkiyeti tedarikçide kalacak şekilde ve en fazla 1 yıl sağlık tesisinde kalacak şekilde verilecektir. Reusable enjektörlerin bakım ve onarımı tedarikçi tarafından karşılanacaktır. - Sağlık Tesisi talebi halinde teslim edilen lenslerin %10 fazlası kadar kartuş (disposable) verilmelidir. - Başvuru değerlendirme aşamasında ürünlerin her barkod numarasından numune ürün, Ulusal Bilgi Bankasından Onaylı kayıt belgeleri ve Lensin kırılma indeksi değeri için üretim bandı verileri istenecek olup bu veriler için katalog kabul edilmeyecektir. - Lensin paketi orijinal olup, dış paketin üzerinde lens özelliklerinin yanı sıra üretici firma adresi, üretim lot numarası ve son kullanma tarihi olmalı, steril poşeti üzerinde ise sterilizasyon yöntemi, seri numarası, lensin modeli yazılı olmalıdır. |