| ## SMT Temel İşlevi: | - Katarakt ameliyatlarında göz içine yerleştirmek amaçlı tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lens %100 optik ve haptik şeffaf, hidrofobik veya sarı kromoforlu hidrofobik kaplama monoblok, asferik, akrilik yapıda olmalıdır. - Lensin su içeriği %7 olmalıdır. - Lensler PCO nun engellenmesi için bikonveks olmalıdır. - Lensin haptikleri yuvarlak C loop şeklinde olmalıdır. - “Optik Çapı” 6.00 mm, “Haptik Boyu 13.00 mm olmalıdır. - Ultrasonografik A-Constant değeri 118.7 (±0,2) olmalıdır. - Lenslerin haptik açılanması 0 derece olmalıdır. - Lensin kırılma indeksi 1,53 olmalıdır. - UV ışını korumalı ve YAG Lazere dayanıklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lensin diyoptri aralığı +5 ile +15 arasında 1 diyoptri, +15 ile +30 arasında 0,5 diyoptri aralığıyla olmalıdır. - Lensler kartuş enjektör sistemi ile Bütün diyoptriler de 2.4 (±0,4) mm’lik tünel kesiden geçebilecek şekilde implante edilebilmelidir. - Lensler çizilmeden, kırılmadan ve herhangi bir deformasyona uğramadan 25 dioptri üstü numaralarda da kolayca kartuş sisteminden katlanarak geçebilmeli ve kapsüle zarar vermemelidir. - Kartuştan kontrollü bir şekilde ön kamaraya yerleştirilebilmelidir. - İntraoküler lens ürünü implantasyon aşamasında kapsül içerisinde kontrollü açılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her lensle birlikte 1 adet disposable kartuş ücretsiz olarak verilmelidir. - Hastanenin talebi halinde teslim edilen lenslerin %10 fazlası kadar kartuş (disposable) verilmelidir. - Başvuru değerlendirme aşamasında ürünlerin her barkod numarasından numune ürün, Ulusal Bilgi Bankasından Onaylı kayıt belgeleri ve Lensin kırılma indeksi değeri için üretim bandı verileri istenecek olup bu veriler için katalog kabul edilmeyecektir. - Lensin paketi orijinal olup, dış paketin üzerinde lens özelliklerinin yanı sıra üretici firma adresi, üretim lot numarası ve son kullanma tarihi olmalı, steril poşeti üzerinde ise sterilizasyon yöntemi, seri numarası, lensin modeli yazılı olmalıdır. |