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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
4. Ürün sistemdeki uzayan rodların iki ucunda her yöne hareket edebilen özel menteşe sistemleri olmalıdır.
5.  Bu menteşelerin birleşim noktalarında kesinlikle boşluk olmamalıdır. Ayrıca, hesaplama yazılımının ihtiyacı olan uzunluklar rodlar üzerinde kolay görünen bir cetvel sistemi sayesinde okunabilmelidir.
6. Uzayan rodların üzerinde üstteki halkaya bağlanacak yönü gösteren işaretler olmalıdır.
7. Uzayan rodların üzerinde bulunan özel somun sayesinde dereceli olarak uzatma veya kısaltma yapılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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