SMT3698-DENTAL EĞE, ANGULDURVA İÇİN, DÖNER
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kök kanal sistemine bir giriş oluşturmak ve kök kanalının apikalden koronale kadar olan bölümünde ki açıklığın genişletilmesi ve temizlenmesi için kullanılanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Farklı tasarım özellikleri bulunan Ni-Ti ve/veya ısıl işlem görmüş (m-wire, blue, gold) kanal eğe sistemlerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Eğeler;
a. Tam tur (360˚) dönerek çalışan sistemler (rotary),
b. Resiprokal hareket esasına göre çalışan sistemler,
c. Hareketi kombine olarak tamamlayan sistemlerden herhangi biri olmalıdır.
4. Steril veya non-steril çeşitleri olmalıdır.
5. Eğeler farklı açılara (taper) ve apikal genişliklere sahip olmalıdır.
6. Farklı apikal orta, koronal, sabit kesit veya değişken kesit seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır.
7. Eğelerin farklı boy seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	8. Eğenin boylarını ve /veya çaplarını belirtir renk kodları, saplarında plastik bir halka veya boya ile sabitlenmiş renklerle belirtilmelidir.
9. Sorti veya asorti paket seçeneklerinden biri olmalıdır.
10. Kendinden apeks locaterlı cihazlar için alınacak olan eğeler elektriksel iletimi engellemeyecek şekilde doğru ölçüme olanak sağlamalıdır.
11. Kurumlardaki döner alet sistemleriyle, endodontik anguldurvalarla kullanılabilir tipte olmalıdır.
12. Döngüsel yorgunluk ve torsiyonel kırılmaya direnci yüksek olmalıdır.
13. Her eğe için gereken tork ve hız skalası değeri belirtilmelidir.
14. Özel yüzey koşullandırma işlemi sayesinde sertliğini ve kenar keskinliğini uzun süre korumalıdır.
15. Eğeler, şafttan ayrılmaları engelleyecek ve tork değerini uca düzgün iletecek şekilde dizayn edilmeli ve buna uygun teknikle üretilmiş malzemeden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Eğeler, boyutu görünecek şekilde muhafaza içerisinde olmalıdır.
17. Asorti paket setler kök kanal sisteminde genişletme ve şekillendirmeyi sağlayacak özellikteki eğe/eğeleri içermelidir. Tek set ile genişletme ve şekillendirme işlemi ilave set dışı eğe ihtiyacı olmadan tamamlanabilmelidir. 
18. Orijinal ambalajlı olmalı, kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
19. Kök kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 134 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
20. [bookmark: _GoBack]Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır.
21. Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. Plastik sap kısmı sterilizasyon sırasında ısıyla erimemelidir.
22. Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir.
23. Her eğenin çapını ve tipini belli eden plastik halkaların veya boya ile sabitlenmiş renklerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon (otoklav) işlemlerinden etkilenmemesi ve bozulmaması gerekmektedir.
24. Kanal irigasyon solüsyonlarına dayanıklı olmalıdır.
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