|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Anjiyo ve PTCA işlemlerinde sterilizeyi korumak ve devam ettirebilmek amacı ile operasyon alanı ve çevresinde bulunan ekipmanı kapatmak amacı ile tasarlanmış örtü seti olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün anjiyo örtü seti olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | **Set içeriği:*** 1 Adet Anjiyo Örtüsü (150\*300 cm)
* 1 Adet Anjiyo tüp başlığı (tüple uyumlu çapta)
* 10 Adet gazlı bez (7,5\*7,5 cm Sekiz Katlı)
* 2 Adet solüsyon kabı (250cc ve 500cc kapasitede) olmalı ve sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
* 1 Adet boyama süngeri
* 2 Adet XL takviyeli cerrahi önlük
* 2 Adet el kurulama havlusu
* 1 Adet alet masa örtüsü (150\*200 cm)
* 1 Adet sterilizasyon kâğıdı en az (75\*75 cm)
* 1 adet kurşun levha kılıfı (100\*120 cm)
* 1 adet plastik tepsi
1. Set içindeki alet masa örtüsünün ve hasta üst örtülerinin materyali en az 55 gr/m2 olmalı ve üst katı su, kan, alkol gibi sıvıları tamamen emebilen nonwoven; alt katı ise bu sıvıların alta geçmesini önleyen polietilenden mamul iki katlı (biflex) veya üç katlı kumaştan olmalıdır.
2. Anjiyo örtüsünün femoral arter delikleri olmalı bu delik çapları yeterli oranda olmalı ve bu iki delik arasındaki mesafe en az 14 cm (±2cm) olmalı, femoral arter deliklerinin kumaşın üst tarafına olan mesafesi 70 cm (±2cm) olmalıdır.
 |
|  | 1. Set içerisinde kullanılacak olan önlükler en az 43 gr/m2 (±3) olmalı ve ön kısımları ile omuzdan eteğe kadar kollar ise bilekten dirsek üstüne kadar takviye kumaşı olmalıdır ve bu kumaş kesinlikle emici nonwoven olmalıdır.
2. Önlüklerin kol manşetleri örülmüş olarak kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olup cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalı ve 10 cm (±2cm) uzunluğunda olmalıdır
3. Önlüğün boyun kısmı ise teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyen, yumuşak biye ile çevrili olmalıdır. Önlük iç ve dış bağcıklarının bağlama esnasında kopmaya imkân vermeyecek şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
4. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine imkân verecek şekilde katlanmalı ve üzerlerinde açılış yönünü gösteren yön etiketleri bulunmalıdır.
5. Set içerisinde verilen havlular yoğun emici, hav bırakmayan 60 gr/m2 medikal materyalden imal edilmiş olmalı ve en az 40\*40 (±2cm) cm ebatlarında olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Setler etilen oksit yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
2. Ürün tekli orijinal ambalajlarda steril olmalıdır. Ambalajlar üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi, markası, ürün içeriği, lot numarası, üretici firma adres bilgileri, T.C Sosyal güvenlik Kurumu Kontrolünden geçmiş, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.
 |