| ## SMT Temel İşlevi: | - Steril alanı korumak, enfeksiyon riskini azaltmak, hasta ve çalışan arasında bariyer oluşturmak amacıyla Anjiyo ve girişimsel işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış tek kullanımlık örtü seti olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; kardiyoloji anjiyo örtü seti ve girişimsel radyoloji örtü seti çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet ortasına 100(±10)gr/m² ağırlığında 75*75(±5)cm yüksek emicili takviye amaçlı kumaş eklenmiş 180*350cm ölçüsünde anjiyo örtüsü olmalıdır. - 2 adet dedektör boyutu ile uyumlu çapta olacak şekilde dedektör başlığı olmalıdır. - 2 adet tüp kılıfı olmalıdır. - 10 adet %100 pamuktan üretilmiş 8 katlı 7,5*7,5cm ölçülerinde spanç olmalıdır. - 3 adet 250cc ebatlarında sert plastikten yapılmış solüsyon kabı olmalıdır. - 1 adet boyama süngeri olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 1 adet 150*200cm ölçülerinde alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet 100*120cm ölçülerinde kurşun levha kılıfı olmalıdır. - 1 adet derinlik 6-8cm, boyut 25-30*35-40cm, en az 1000cc kapasitede plastik tepsi olmalıdır. |
|  | KARDİYOLOJİ ANJİOGRAFİ ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet ortasına 100(±10)gr/m² ağırlığında 75*75(±5)cm yüksek emicili takviye amaçlı kumaş eklenmiş 150*320cm ölçüsünde anjiyo örtüsü olmalıdır. - 1 adet dedektör boyutu ile uyumlu çapta olacak şekilde dedektör başlığı olmalıdır. - 1 adet tüp kılıfı olmalıdır. - 10 adet %100 pamuktan üretilmiş 8 katlı 7,5*7,5cm ölçülerinde spanç olmalıdır. - 2 adet 250cc ebatlarında sert plastikten yapılmış solüsyon kabı olmalıdır. - 1 adet boyama süngeri olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 1 adet 150*200cm ölçülerinde alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet 100*120cm ölçülerinde kurşun levha kılıfı olmalıdır. - 1 adet derinlik 6-8cm, boyut 25-30*35-40cm, en az 1000cc kapasitede plastik tepsi olmalıdır. - Anjiyo örtüsünün femoral arter delikleri olmalıdır. Bu delik çapları 11(±2)cm boyutta olmalı ve her iki delik merkezleri arasındaki mesafe 24(±2)cm olmalıdır. Femoral arter deliklerinin kumaşın üst tarafına olan mesafesi 70(±2)cm olmalıdır. - Örtü üzerindeki iki delik örtünün arka yüzü hastanın vücuduna tam olarak yapışan cildi tahriş etmeyen tıbbi medikal malzemeden üretilmiş insizyon film ile kaplı olmalıdır. - Femoral deliklerden hastanın soluna denk geleni tamamen insizyon film ile kaplı olmalı, sağ taraftaki delik üzerinde ise 4cm çaplı delik olmalıdır. - Örtüler non-woven (dokumasız), tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Non-woven bant işlem esnasında, sıvıyla temas ettiğinde vb durumlarda yapışkan özelliğini kaybetmemelidir. - Örtü, arkasını göstermeyecek kalınlıkta olmalıdır. - Örtü, ışığı yansıtmayan pastel renklerde ( mavi, yeşil) olmalıdır. |
|  | - Örtü, iki katlı materyalden oluşmalı ve örtünün emicilik oranının azalmaması için katlar birbirine püskürtme yapışkan yöntemi ile lamine edilmiş en az 60(±3)gr/m2 olmalı. Örtünün üst katı emici, alt katı sıvı geçirmez özellikte olmalıdır. - Örtüde kullanılan cilt bantları non-alerjik olmalı (istenildiğinde bu özellik belgelendirilmelidir.) ve bantların kolay açılabilmesi için, kenarlarından 3’er cm ve tüm bant boyunca da 1cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır. - Bantların kısa kenarlarında kolay açılmasını sağlayacak fingerlift bulunmalıdır. - Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerinde kolaylaştırıcı etiketler bulunmalıdır. Örtüler steriliteyi bozmayacak ve açılış kolaylığı sağlayacak “Z” katlama yöntemiyle katlanmış olmalıdır. - Set alet masa örtüsü ile bohçalanmış olmalı ve Alet Masa örtüsünün bir katı emici non-woven diğer katı tamamen geçirimsiz 65(±5) mikron kalınlığında medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen 4*4cm ebadında bir bant olmalıdır. - Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalıdır, kumaş yaması olmamalıdır. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerde ürünün korumalı (takviyeli) tiplerinde kullanılan malzeme, 45(±5)gr/m² SSMMS tekniği ile üretilmiş malzemeden olmalıdır. Su, kan ve benzeri sıvıları emmeden ortamdan uzaklaştıracak alta geçişine izin vermeyecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerin kol manşetleri 10(±3)cm uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış olmalı ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız etmeyecek şekilde elastik, dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol (bilekten dirsek üstüne kadar) ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında, kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi polyester non-woven malzemeden oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviye önlüğün iç tarafında olmalıdır ve boyundan etek kısmına kadar uzanmalıdır. |
|  | - Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak steriliteyi bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalı ve dikiş yerlerinde açıklıklar olmamalıdır. - Önlüklerdeki yaka genişliği kullanılan velcro ile ayarlanabilir olmalıdır. - Set içerisinde bulunan havlu 60(±4)gr emici viskoz materyalden olmalı, kâğıt olmamalı ve hav bırakmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Üretici firma ISO 13485:2016 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ürün kalite işaretini taşımalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - TS EN 13795-1 (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) kalite standardını karşılamalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - Önlüklerin göğüs ve kollardaki bariyeri en az 100cmH2O hidrostatik basınca dayanıklı olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - Setler içerisindeki tüm örtülerin ve önlüklerin TS EN ISO 9073-4 standardına göre yırtılma dayanıklılığı en az 20 N olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - Set içerisinde yer alan önlükler TS EN ISO 11092’ye göre su buharı direnci (Ret değeri) en fazla 20m2 Pa/W olmalıdır. - Ürün etilen oksit sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalı ve sterilizasyon işlemine ait indikatör (bir adet bohça içinde, bir adet bohça dışında) olmalıdır. - ETO kalıntı testi ISO 10993-7’ye göre akredite bir laboratuvara yaptırılmış olmalıdır (istenildiği takdirde sunulmalıdır). - Seti oluşturan tüm örtü ve önlükler alet masa örtüsüne bohçaladıktan sonra bir yüzü şeffaf medikal film, diğer yüzü medikal kâğıttan oluşan ve üzerinde indikatörü olan etilen oksit gazı ile sterilizasyon yöntemine uygun ambalaj ile paketlenmelidir. İndikatörün hangi renge döneceği sterilizasyon poşeti üzerindeki renk skalası ile belirtilmelidir. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, sterilizasyon tarihi, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |