SMT3741-DOLGU MATERYALİ, BONDİNG
	SMT Temel İşlevi:
	1. Restoratif diş tedavisinde diş ile dolgu maddesi arasında bağlantı ajanı olarak kullanılır.

	[bookmark: _GoBack]SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün farklı mililitrede alternatifleri bulunmalıdır. 
3. Üretimine göre sınıflandırıldığında; 5-7 arası jenerasyona (nesile) uygun ürün çeşitliliği içerisinden kullanıma uygun olarak tercih yapılabilmelidir.
4. Uygulama tekniği ve etki mekanizmasına göre sınıflandırıldığında; 2 aşamalı total-etch adeziv sistemlere (etch&rinse sistemler- asidi yıkanan), tek ya da 2 aşamalı self-etch adeziv sistemlere (kendinden asitli) uygun ürün çeşitliliği içerisinden kullanıma uygun olarak tercih yapılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Mine, dentin yüzeylerine kuvvetlice bağlanabilmelidir.
6. Kuru ve nemli yüzeylere bağlanabilmelidir.
7. Mikromekanik olarak bağlanabilmelidir.
8. Polimerizasyon büzülmesi ve fonksiyon sırasında oluşan kuvvetlere karşı koyabilmelidir.
9. Biyolojik uyumluluğu olmalıdır.
10. Kolayca uygulanabilmelidir.
11. Kompozit rezinlerin polimerizasyonu sırasında oluşan kontraksiyon kuvvetlerine direnç gösterebilmek için mine ve dentine en az 20MPa’lık kuvvetle bağlanmalıdır. 
12. Film kalınlığı en fazla 10 mikron olmalıdır. 
13. Işıkla en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır.
14. Post operatif hassasiyet riskini azaltıcı özelliğe sahip olmalıdır.
15. Buzdolabında saklanmaya ve kullanmadan önce çalkalamaya gerek kalmadan stabilitesini korumalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
17. Ürün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
18. Birim fiyat değerlendirilmesi ürün ml’si bazında yapılacaktır.
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