| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün göz yaralanmalarında dış etkenlerin etkilerinden korumak için, ameliyat sonrası göz bakımında ve/veya anestezi işlemi sırasında gözü korumak amacı ile medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak tek gözde kullanılan tekli ve/veya her iki gözde aynı anda kullanıma uygun ikili çeşitlerinden ve/veya siperli tekli-siperli ikili tiplerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün hasta tipine göre pediatrik ve/veya yetişkin hastalarda kullanıma uygun farklı ürün tipleri olmalıdır. - Ürünün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak steril veya nonsteril tiplerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | GÖZ PEDİ TEKLİ VE İKİLİ - Işık geçirmeyen tampon ile göz için gerekli karanlığı sağlamalıdır. - Göz bölgesini tamamen kapatacak oval şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Alerji yapmayan, kolay yapışır ve kolay çıkarılır yapıda olmalıdır. - Gözenekli yapıda olmalı bu sayede cildin hava almasını sağlamalıdır. - Gözde oluşabilecek her türlü hasar sonrasında ve/veya anestezi altında gözü kapatmak ve korumak için kullanıma uygun olmalıdır. - Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün operasyon esnasında kolay görülebilecek şekilde imal edilmiş olmalı ve 2’li pakette her göz için bir bant bulunmalıdır. - Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün şeffaf yapıda olup operasyon esnasında gözün açık kalması halinde görülmesini sağlamalıdır. - Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün göz ve çevresini kaplayacak uzunlukta olmalıdır. Ürün en az 33*53 mm olmalıdır. GÖZ PEDİ SİPERLİ - Ürün herhangi bir travma setine sığacak kadar küçük ve steril ambalajlarda vakumlu tek kullanımlık olarak sunulmalıdır. - Siperli göz pedi tiplerinde ambalajın içinde 6.5cm çapında dışa bombeli ve hava delikleri olan 1 adet alüminyum göz siperi olmalı ve sipere bitişik geniş bir yüzeyi kapsayacak şekilde 15*15cm’lik 1 adet hidrojel disk ve 10*10cm ebadında 2 adet gazlı bez bulunmalıdır. - Siperli tiplerinde hidrojel disk, doğal kauçuk veya lateks içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli ambalajda sunulmalıdır. |