| ## SMT Temel İşlevi: | - Steril alanı korumak, enfeksiyon riskini azaltmak, hasta ve çalışan arasında bariyer oluşturmak amacıyla Ortopedi ve Travmatoloji branşlarında yapılan operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış tek kullanımlık örtü seti olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; Artroskopi Örtü Seti, Artroskopi Diz Örtü Seti, Artroskopi Kalça Örtü Seti ve Artroskopi Omuz Örtü Seti şeklinde çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | ARTROSKOPİ TEK PARÇA ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet yüksek emicilikte 240*320(±10)cm ebadında poşlu artroskopi örtüsü (poşta toplanan sıvının tahliyesi için poş üzerinde tıpa olmalıdır.) olmalıdır. Örtü üzerinde hasta uzvuna geçirilecek extremite üstüne oturan 5(±0,5) cm delikli lateks içermeyen şeffaf elastomerik film olmalıdır.). - 1 adet 150cm*200cm ebadında alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet 35*80cm ebadında bacak kılıfı olmalıdır. - 2 adet 10*50cm ebadında non-woven bant olmalıdır. - 1 adet kamera kılıfı (2 adet kablo bağı olan 14*250(±2)cm ebadında) olmalıdır. - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 1 adet marker kalem ve cetvel olmalıdır. - 1 adet 15*200cm ebadında elastik bandaj olmalıdır. ARTROSKOPİ DİZ ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet yüksek emicilikte 200*310cm ebadında poşlu diz artroskopi örtüsü (poşta toplanan sıvının tahliyesi için poş üzerinde tıpa olmalıdır.) olmalıdır (Örtü üzerinde hasta bacağına geçirilip diz üstüne oturan 5(±0,5) cm, diz altına oturan 3,5(±0,5)cm delikli lateks içermeyen şeffaf elastomerik film olmalıdır.). - 2 adet 150*200cm ebadında alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet 160*180cm ebadında bantlı ayak örtüsü olmalıdır. - 2 adet 200*200cm ebadında yan bantlı örtü olmalıdır. - 1 adet 150*240cm ebadında yapışkanlı anestezi örtüsü olmalıdır. |
|  | - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 1 adet marker kalem ve cetvel olmalıdır. - 1 adet 15*200cm ebadında elastik bandaj olmalıdır. - 1 adet kamera kılıfı (2 adet kablo bağı olan 14*250(±2)cm ebadında) olmalıdır. ARTROSKOPİ KALÇA ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet yüksek emicilikte 155*300cm U yarıklı poşlu örtü (poşta toplanan sıvının tahliyesi için poş üzerinde tıpa olmalıdır.) bulunmalıdır (sabitlemek amacıyla U yarığın etrafında cilt bandı olmalıdır ve şeffaf poşun üzerinde şekillendirme yapılabilmesi için tel bulunmalıdır.) - 2 adet 150*200cm ebadında alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet 150*240cm ebadında yapışkanlı anestezi örtüsü olmalıdır. - 1 adet 150*180cm ebadında ayak örtüsü olmalıdır. - 2 adet 150*100cm ebadında yan bantlı örtü olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 1 adet 50*120cm ebadında ayak kılıfı olmalıdır. - 1 adet 78*140cm ebadında mayo masa (geçirmeli/giydirmeli) örtüsü olmalıdır. - 1 adet marker kalem ve cetvel olmalıdır. - 2 adet 10*50cm ebadında non-woven bant olmalıdır. - 2 adet 15*200cm ebadında elastik bandaj olmalıdır. - 1 adet kamera kılıfı (2 adet kablo bağı olan 14*250(±2)cm ebadında) olmalıdır. |
|  | ARTROSKOPİ OMUZ ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet yüksek emicilikte 200*300cm ölçüsünde U yarıklı poşlu örtü (poşta toplanan sıvının tahliyesi için poş üzerinde tıpa olmalıdır.) bulunmalıdır (sabitlemek amacıyla U yarığın etrafında cilt bandı olmalıdır ve şeffaf poşun üzerinde şekillendirme yapılabilmesi için tel bulunmalıdır.). - 1 adet 150*240cm ebadında yapışkanlı anestezi örtüsü olmalıdır. - 1 adet 40*100cm ebadında el örtüsü olmalıdır. - 2 adet 150*200cm ebadında alet masa örtüsü olmalıdır. - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 2 adet 100*120cm ebadında yan bantlı örtü olmalıdır. - 1 adet 160*180cm ebadında bantlı ayak örtüsü olmalıdır. - 2 adet 10*50cm ebadında non-woven bant olmalıdır. - 1 adet 15*200cm ebadında elastik bandaj olmalıdır. - 1 adet marker kalem ve cetvel olmalıdır. - Örtüler non-woven (dokumasız), tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Non-woven bant işlem esnasında, sıvıyla temas ettiğinde vb durumlarda yapışkan özelliğini kaybetmemelidir. - Örtü, iki katlı materyalden oluşmalı ve örtünün emicilik oranının azalmaması için katlar birbirine püskürtme yapışkan yöntemi ile lamine edilmiş en az 56(±3)gr/m2 olmalı. Örtünün üst katı emici, alt katı sıvı geçirmez özellikte olmalıdır. - Örtü, arkasını göstermeyecek kalınlıkta olmalıdır. - Örtü, göz yormayacak renkte (mavi, yeşil) olmalıdır. - Örtüde kullanılan cilt bantları non-alerjik olmalı (istenildiğinde bu özellik belgelendirilmelidir.) ve bantların kolay açılabilmesi için, kenarlarından 3’er cm ve tüm bant boyunca da 1 cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır. - Bantların kısa kenarlarında kolay açılmasını sağlayacak fingerlift bulunmalıdır. - Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerinde kolaylaştırıcı etiketler bulunmalıdır. Örtüler steriliteyi bozmayacak ve açılış kolaylığı sağlayacak “Z” katlama yöntemiyle katlanmış olmalıdır. - Set alet masa örtüsü ile bohçalanmış olmalı ve Alet Masa örtüsünün bir katı emici non woven diğer katı tamamen geçirimsiz 65(±5) mikron kalınlığında medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen 4*4cm ebadında bir bant olmalıdır. - Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalı ve kumaş yaması olmamalıdır. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerde ürünün korumalı (takviyeli) tiplerinde kullanılan malzeme, 45(±5)gr/m² SSMMS, korumasız (takviyesiz) tiplerinde ise 40(±5)gr/m2 SSMMS tekniği ile üretilmiş malzemeden olmalıdır. Su, kan ve benzeri sıvıları emmeden ortamdan uzaklaştıracak alta geçişine izin vermeyecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerin kol manşetleri 10(±3)cm uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış olmalı ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız etmeyecek şekilde elastik, dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol (bilekten dirsek üstüne kadar) ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında, kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi polyester non-woven malzemeden oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviye önlüğün iç tarafında olmalıdır ve boyundan etek kısmına kadar uzanmalıdır. - Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak steriliteyi bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalı ve dikiş yerlerinde açıklıklar olmamalıdır. - Önlüklerdeki yaka genişliği kullanılan velcro ile ayarlanabilir olmalıdır. - Set içerisinde bulunan havlu 60(±4)gr emici viskoz materyalden olmalı, kâğıt olmamalı ve hav bırakmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Üretici firma ISO 13485:2016 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ürün kalite işaretini taşımalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - TS EN 13795-1 (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) kalite standardını karşılamalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - Önlüklerin göğüs ve kollardaki bariyeri en az 100cmH2O hidrostatik basınca dayanıklı olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - Setler içerisindeki tüm örtülerin ve önlüklerin TS EN ISO 9073-4 standardına göre yırtılma dayanıklılığı en az 20 N olmalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - Set içerisinde yer alan önlükler TS EN ISO 11092’ye göre su buharı direnci (Ret değeri) en fazla 20m2 Pa/W olmalıdır. - Ürün etilen oksit sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalı ve sterilizasyon işlemine ait indikatör (bir adet bohça içinde, bir adet bohça dışında) olmalıdır. - ETO kalıntı testi ISO 10993-7’ye göre akredite bir laboratuvara yaptırılmış olmalıdır (istenildiği takdirde sunulmalıdır). - Seti oluşturan tüm örtü ve önlükler alet masa örtüsüne bohçaladıktan sonra bir yüzü şeffaf medikal film, diğer yüzü medikal kâğıttan oluşan ve üzerinde indikatörü olan etilen oksit gazı ile sterilizasyon yöntemine uygun ambalaj ile paketlenmelidir. İndikatörün hangi renge döneceği sterilizasyon poşeti üzerindeki renk skalası ile belirtilmelidir. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, sterilizasyon tarihi, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |