| ## SMT Temel İşlevi: | - Steril alanı korumak, enfeksiyon riskini azaltmak, hasta ve çalışan arasında bariyer oluşturmak amacıyla kadın doğum cerrahi operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış tek kullanımlık örtü seti olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünlerin kullanım yeri ve şekline göre Kadın Doğum Örtü Seti, Sezaryen Örtü Seti, OPU Jinekoloji Örtü Seti şeklinde çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | DOĞUM ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet 150*200cm ebadında alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet 75*150 cm ebadında abdominal örtü olmalıdır. - 1 adet 100*150cm ebadında hasta alt örtüsü olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 2 adet 60*110cm ebadında bacak kılıfı olmalıdır. - 1 adet 100*100cm ebadında bebek örtüsü olmalıdır. SEZARYEN ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet 150*200cm ebadında alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet yüksek emicilikte 200*320cm ebadında poşlu örtü (poşta toplanan sıvının tahliyesi için poş üzerinde tıpa olmalıdır) bulunmalıdır. - 3 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır. - 3 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - 1 adet 100*100cm ebadında bebek örtüsü olmalıdır. - 2 adet 10*50cm ebadında non-woven bant olmalıdır. - 1 adet 80*145cm ebadında mayo (geçirmeli/giydirmeli) masa örtüsü olmalıdır. |
|  | OPU JİNEKOLOJİK ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ: - 1 adet 150*200cm ebadında alet masa örtüsü olmalıdır. - 1 adet 150*200cm ebadında jinekolojik yarıklı poşlu örtü (opu örtüsü) olmalıdır. - 1 adet 100*150cm ebadında yapışkanlı düz örtü olmalıdır. - 1 adet 60*120cm ebadında bacak kılıfı olmalıdır. - 1 adet 80*145cm ebadında mayo (geçirmeli/giydirmeli) örtüsü olmalıdır. - 2 adet XL takviyeli cerrahi önlük olmalıdır - 2 adet 40*40cm ebadında medikal havlu olmalıdır. - Örtüler non-woven (dokumasız), tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Poşlu örtülerde poş şeffaf olmalıdır. - Non-woven bant işlem esnasında, sıvıyla temas ettiğinde vb durumlarda yapışkan özelliğini kaybetmemelidir. - Örtü, iki katlı materyalden oluşmalı ve örtünün emicilik oranının azalmaması için katlar birbirine püskürtme yapışkan yöntemi ile lamine edilmiş en az 56(±3)gr/m2 olmalı. Örtünün üst katı emici, alt katı sıvı geçirmez özellikte olmalıdır. - Örtü, arkasını göstermeyecek kalınlıkta olmalıdır. - Örtü ışığı yansıtmayan pastel renklerde (mavi, yeşil) olmalıdır. - Örtü, göz yormayacak renkte olmalıdır. - Örtüde kullanılan cilt bantları non-alerjik olmalı (istenildiğinde bu özellik belgelendirilmelidir.) ve bantların kolay açılabilmesi için, kenarlarından 3’er cm ve tüm bant boyunca da 1cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır. - Bantların kısa kenarlarında kolay açılmasını sağlayacak fingerlift bulunmalıdır. - Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerinde açılış yönünü gösteren yönlendirme etiketleri bulunmalıdır. Örtüler steriliteyi bozmayacak ve açılış kolaylığı sağlayacak katlama yöntemiyle katlanmış olmalıdır. - Seti oluşturan parçalar, Alet Masa Örtüsü ile bohçalanmalıdır. Alet Masa örtüsü bir katı emici non-woven diğer katı tamamen geçirimsiz 65(±5) mikron kalınlığında medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen 4*4cm ebadında bir bandı olmalıdır. - Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalı ve kumaş yaması olmamalıdır. - Ürünün korumalı (takviyeli) tiplerinde kullanılan malzeme, 45(±5)gr/m² SSMMS, korumasız (takviyesiz) tiplerinde ise 40(±5)gr/m2 SSMMS tekniği ile üretilmiş malzemeden olmalıdır. Su, kan ve benzeri sıvıları emmeden ortamdan uzaklaştıracak alta geçişine izin vermeyecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerin kol manşetleri 10(±3)cm uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış olmalı ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız etmeyecek şekilde elastik, dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır. - Set içerisindeki cerrahi önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol (bilekten dirsek üstüne kadar) ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında, kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi polyester non-woven malzemeden oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviye önlüğün iç tarafında olmalıdır ve boyundan etek kısmına kadar uzanmalıdır. - Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak sterilliği bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalı ve dikiş yerlerinde açıklıklar olmamalıdır. - Önlüklerdeki yaka genişliği kullanılan velcro ile ayarlanabilir olmalıdır. - Set içerisinde bulunan havlu 60(±4)gr’lık emici viskoz materyalden olmalı, kâğıt olmamalı ve hav bırakmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Üretici firma ISO 13485:2016 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ürün kalite işaretini taşımalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - TS EN 13795-1 (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) kalite standardını karşılamalıdır (istenildiği takdirde bu özellik belgelendirilmelidir). - Setlerde yer alan cerrahi önlükler için ASMT D737 Hava Geçirgenliği Testi’ne göre 10 cm3/s/cm2 den büyük olmalıdır. - Ürün etilen oksit sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalı ve sterilizasyon işlemine ait indikatör (bir adet bohça içinde, bir adet bohça dışında) olmalıdır. - ETO kalıntı testi ISO 10993-7’ye göre akredite bir laboratuvara yaptırılmış olmalıdır (istenildiği takdirde sunulmalıdır). - Seti oluşturan tüm örtü ve önlükler alet masa örtüsüne bohçaladıktan sonra bir yüzü şeffaf medikal film, diğer yüzü medikal kâğıttan oluşan ve üzerinde indikatörü olan etilen oksit gazı ile sterilizasyon yöntemine uygun ambalaj ile paketlenmelidir. İndikatörün hangi renge döneceği sterilizasyon poşeti üzerindeki renk skalası ile belirtilmelidir. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |