SMT3774 ENJEKTÖR UCU FİLTRESİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Enjektör ucu filtresi biyolojik sıvıları, serumları ve doku kültür medyumlarını süzmekte kullanılır. Genellikle HPLC örnek çalışmaları için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Filtreler membranlar MV (selüloz ester karışım), CA (selüloz asetat), RC (rejenere selüloz), PA (poliamid), PTFE (politetrafloroetilen hidrofobik), PTFE-2 (politetrafloroetilen hidrofilik), PVDF (polivinilden diflorid), PES (polieter sulfon) ya da PET (polyester) materyali ile üretilmiş olmalıdır.
3. Tercihe göre steril ya da nonsteril, glass fiber ya da ön filtreli özellikte olmalıdır.
4. Enjektör filtresinin çapı en az 25mm ve por gözeneği en az 0.5µm olmalıdır. Filtrenin filtrasyon alanı en az 5,3cm2 olmalıdır.
5. Filtreler şırınga ucuna, ek bir işlem gerektirmeden takılabilmeli, tercihen filtre girişi dişi "luer lock" olmalıdır. 
6. Filtrasyon hacmi en az 10ml olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Sulu çözeltiler için numune hazırlama özelliğinde olmalıdır.
8. Filtrasyon süresi düşük, yüksek hacimli olmalı, steril sıvıları süzmeye uygun olmalıdır.
9. Filtre 4,5 bar basınca kadar dayanıklı olmalıdır.
10. Filtre içindeki ölü hacim 0.1ml veya daha düşük olmalıdır.
11. Steril şırınga uçları biyolojik çözeltilerin sterilizasyonu için uygun olmalıdır
12. Her bir membran filtrenin “Integrity Testi” yapılabilmeli, bubble point (habbe noktası) 3,2 bar’dan fazla olmamalıdır.
13. Değişik renkli gövde halkaları kullanılan membran çeşidinin ayırt edilmesini sağlamalıdır. Filtre tipi şırınga ucu enjektör filtresi olmalıdır. Filtreler standart bütün enjektörler ile uyumlu olmalıdır.
14. Filtrelerin üzerinde, filtrelerin partikül çapı, dış çapı ve iç membran fazının adı, cinsi ve gözenek büyüklüğü yazılı olmalıdır.
15. 45°C ısıya kadar çalışabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Gözenek çapı, Standart “Bacteria Challenge Test” ile valide edilmiş olmalıdır.
17. Tek kullanımlık olmalıdır.
18. Paketinde en az 50 adet bulunmalıdır.
19. [bookmark: _GoBack]Steril şırınga uçları tek tek paketlenmiş ve sterilizasyon ömürleri, lot numaraları ve katalog numaraları filtre kutusu ve her bir filtre paketi üzerine yazılmış olmalıdır.
20. Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 3 yıl olmalıdır.
21. Ürünle beraber son kullanma tarihlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir. 
22. Ürüne ait katalog sayfası ve numarası teklifle birlikte verilecektir. 
23. Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır. 
24. Filtreye teklif verecek firmalar, yetki belgesine sahip olmalıdır.
25. Üretici firmalar ISO 9001 ve GMP standartlarına uygun olmalıdır.
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