| ## SMT Temel İşlevi: | - Çimento özel olarak inventional ağrının giderilmesi için vertebroplasti ve kifoplasti tekniğinde uygulanabilir olmalı ve kemik dolgu amaçlı kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Yüksek viskoziteli PMMA çimento, - Yüksek viskoziteli çimento uygulama pompası, - Yüksek viskoziteli çimento rezervuarı ve karıştırma kiti, - Vertebroplasti kemik girişim-biyopsi iğnesi, - Vertebroplasti perkütan kemik girişim-uygulama iğnesinden oluşmalıdır. - İğnelerin farklı gaugelarda seçenekleri olmalıdır. - Tercihe göre Beveled veya Diamond seçenekleri sunulmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün viskozitesi normal vertebroplasti çimentosundan daha viskoziteli olmalıdır. - Fluoroskopide takip edilebilecek yardımcı madde baryum sülfat en az %30 oranda olmalıdır. - Ürün 35 ± 10 gr’lık ambalajda olmalıdır. - Her paket toz ve likit olarak ayrı ayrı bileşim içermelidir. - Toz bileşim steril pakette, sıvı bileşim steril ampul içinde olmalıdır. - Toplamda 11cc çimento uygulanabilir olmalıdır. - Çimento kemiğe ve etrafındaki yumuşak dokulara zarar vermeyecek ısıda olmalıdır. - Çimento vertebral korpusa kanüllü iğnelerle enjekte edilmelidir. - Çimento karıştırma ve enjekte etme işlemi aynı ünitede yapılabilir olmalıdır. - Çalışma süresi 20 derecede en az 8-10 dk olmalıdır. - Yüksek viskoziteli çimentoyu gönderebilmek için yeterli ve kontrollü basınç oluşturabilen valf kontrollü hidrolik pompa sistemi olmalıdır. - Gerektiğinde endikasyona uygun olarak kavitenin korunması gereken vakalarda destekleyici mesh kifoplasti veya balon kifoplasti sistemi olmalıdır. - Sistemler birbiri ile kullanılabilir olmalıdır. - Mesh materyali veya balon kifoplasti yerleştirmede ve çıkarmada kolaylık sağlayacak şekilde uygulama aparatının ucuna bağlantılı olarak, uygulamaya hazır bir şekilde bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |