| ## SMT Temel İşlevi: | - Kit, tam kan, serum veya plazmadan koronavirüs 2019'a (SARS-CoV-2) karşı gelişen antikorların (IgG ve IgM) kalitatif tespiti için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kit içeriğinde; test kaseti, reaktif solüsyon (buffer) ve pipet ile kullanım kılavuzu bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Birincil ve ikincil SARS-COV-2 enfeksiyonlarının tespitine yardımcı olmak adına insan tam kanı, serumu veya plazmasında SARS-COV-2 karşıtı IgG ve IgM antikorlarının nitel tespiti için kullanılmalıdır. - Test immunolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır. - Test kaseti, spesifik antijen konjüge edilmiş altın kolloid partikülleri ve membran üzerine kaplanmış antihuman IgM ve antihuman IgG içermelidir. - Test kiti plastik kart, sellüloz nitrat membran, absorbant kâğıdı, tam kan filtresi filmi ve bir altın işaretleme pedinden oluşmalıdır. - Kit içeriğinde en az 10 adet test kaseti olmalı ve her 10 test kaseti için 10 adet pipet ve/veya 10 adet lanset, en az 1,5 ml reaktif solüsyon (buffer) firma tarafından teslim edilmelidir. - Testin kaseti üzerinde hangi test olduğu yazılı olmalıdır. - Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir. IgG ve IgM antikorlarının her ikisinin de varlığı durumunda üç çizgi görülebilmelidir. - Sensitivite ve spesifitesi en az %96 olmalıdır. Bu durum rapor edilmelidir, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kurumlarca belgelendirilmiş test raporu olmalıdır. - Test için numune olarak insan tam kanı, insan serumu ya da plazması kullanılmalıdır. - Test için 2-3 damla numune ve 3-4 damla reaktif (buffer) solüsyon yeterli olmalıdır. - Sonuçlar 10 -20 dakika içinde değerlendirmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Sağlık kuruluşu bir adet TAYİN KİTİ, COVİD-19 HIZLI TEST talep girmesi doğrultusunda, yüklenici firmadan; 1 adet test kaseti, 1 adet pipet ve/veya lanset, en az 0,15 ml hacme tekabül eden reaktif solüsyon (buffer) teslim alacaktır. - Test, oda ısısında (+2°C ile +30°C) üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar stabil kalmalıdır. - Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. - IVD kullanım uygunluğu belgelenmelidir. - Kit, GMP ve /veya ISO13485 standartlarına uygun olmalıdır. |